Государственное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений"

(ГП "ВНИИФТРИ")

Г О С С Т А Н Д А Р Т А  Р О С С И И

УТВЕРЖДАЮ

Зам. генерального директора

ГП "ВНИИФТРИ" _____________Д.Р. Васильев

"____"______________2002 г.

Осциллографы цифровые

#### TDS3012В, TDS3014В, TDS3032В, TDS3034В, TDS3052В, TDS3054В

Методика поверки

071-0967-00МП

Менделеево, Московской обл.

2002 г.

Методика поверки осциллографов цифровых

TDS3012В, TDS3014В, TDS3032В, TDS3034В, TDS3052В, TDS3054В

071-0967-00МП

Настоящая методика распространяется на осциллографы TDS3012В, TDS3014В, TDS3032В, TDS3034В, TDS3052В, TDS3054В, производства фирмы "Tektronix, Inc." (США) и устанавливает методы и средства его поверки.

Рекомендуемый межповерочный интервал – 1,5 года.

1. ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

1.1. При проведении поверки должны быть выполнены операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование операций | Номер пункта методики | Проведение операции при |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | первичной поверке | периодической поверке |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ## Внешний осмотр | 7.1. | Да | Да |
| ## Опробование | 7.2. | Да | Да |
| ## Определение метрологических характеристик | 7.3 | Да | Да |
| ## Определение погрешности коэффициента отклонения | 7.3.1 | Да | Да |
| ## Определение времени нарастания переходной характеристики | 7.3.2 | Да | Да |

2. СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1. При проведении поверки должны применяться средства поверки, указанные в таблице 2.1.

Таблица 2.1

| Номер пункта методики | Наименование рабочего эталона или вспомогательного средства поверки; номер документа, регламентирующего технические требования к средству; разряд по государственной поверочной схеме и (или) метрологические и основные технические характеристики |
| --- | --- |
| 7.3.1 7.3.2 7.3.3 | Установка измерительная К2С-62: калибратор Х длительностей разверток осциллографов, пределы измеряемого значения погрешности коэффициентов разверток от 0,2 нс/дел до 5 с/дел, сигнал калибровки - импульсы треугольной формы, пределы абсолютной погрешности¦установки периода повторения (Тк) в калиброванной точке оставляют  10-4 * Тк, диапазон девиации периода  9,9 % с дискретностью 0,1 % от Тк, пределы абсолютной погрешности установки периода повторения (Тк) в режиме девиации  10-3 * Тк , выходное сопротивление 50 Ом; калибратор Х длительностей разверток осциллографов менее 200 нс/дел, сигнал калибровки - импульсы прямоугольной формы в режиме временного сдвига (Dk) положительной полярности амплитудой более 1 В, длительность фронта не более 10 нс, пределы абсолютной погрешности установки Dk калиброванной точке составляют  (10-4 * Dk + 40 пс), диапазон девиации Dk  9,9 % с дискретностью 0,1 % от Dk, пределы абсолютной погрешности установки Dk в режиме девиации  (10-3 * Dk + 50 пс) калибратор Y коэффициентов отклонения осциллографов, пределы измеряемого значения погрешности коэффициентов отклонения от 10 мкВ/дел до 20 В/дел, пределы абсолютной погрешности установки напряжения (Uk) составляют  (0,25 * 10-2 * Uk + 1 мкВ), диапазон девиации Uk  9,9 % с дискретностью 0,1 % от Uk, пределы абсолютной погрешности установки Uk режиме девиации  (0,3 * 10-2 * Uk + 3 мкВ), выходное сопротивление 50 Ом, 1МОм. калибратор параметров ПХ (переходной характеристики) осциллографов с полосой пропускания до 1000 МГц, длительность фронта испытательного импульса блока ПХ-1 не более 140 пс. |

2.2. Применяемая при поверке по настоящей методике в качестве рабочего эталона установка для поверки осциллографов К2С-62 должна быть поверена и иметь отметку в свидетельстве о возможности ее применения в качестве рабочего эталона.

2.3. При проведении поверки допускается использование других эталонных средств измерений, соответствующих по своим метрологическим и техническим характеристикам, указанным в таблице 2.1 .

3. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

К проведению поверки могут быть допущены лица, имеющие высшее или средне-техническое образование, практический опыт в области радиотехнических измерений и квалификацию поверителя.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

При проведении поверки должны быть соблюдены все требования безопасности в соответствии с ГОСТ 12.3.019-80.

5. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны быть соблюдены нормальные условия, установленные ГОСТ 8.395-80.

6. ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

6.1. Поверитель должен изучить руководство по эксплуатации (РЭ) поверяемого прибора и инструкции по эксплуатации (ИЭ) используемых средств поверки.

6.2. Поверяемый прибор и используемые средства поверки должны быть заземлены и прогреты под током в течение времени, указанного в РЭ и ИЭ.

7. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.1  При проведении внешнего осмотра проверяются:

сохранность пломб;

чистота и исправность разъемов и гнезд;

наличие предохранителей;

отсутствие механических повреждений корпуса и ослабления

крепления элементов конструкции (определяется на слух при наклонах прибора);

сохранность органов управления, четкость фиксации их положения;

комплектность прибора согласно РЭ.

Приборы, имеющие дефекты, бракуют.

7.2. Опробование осциллографа производится путем запуска тестовой программы (при включении прибора): проверяется работоспособность дисплея, диапазон перемещения линии развертки по вертикали, режим изменения коэффициентов отклонения и развертки; выполняется проверка внутренних настроек осциллографа (амплитудно-частотной характеристики осциллографа, системы синхронизации и точности установки опорного напряжения внутреннего источника).

Приборы, не прошедшие опробование, бракуют

7.3. Определение метрологических характеристик.

7.3.1. Определение погрешности коэффициента отклонения производится с помощью калибратора коэффициентов отклонения установки К2С-62 в соответствии с методикой п.3.3.2 ГОСТ 8.311-78.

Результаты поверки считаются удовлетворительными, если относительная погрешность коэффициента отклонения составляет не более  4 %.

7.3.2. Определение времени нарастания переходной характеристики производится в соответствии с методикой п.3.3.7 ГОСТ 8.311-78 с помощью калибратора переходной характеристики ПХ-1 установки К2С-62.

Результаты поверки считаются удовлетворительными, если время нарастания переходной характеристики находится в соответствии с таблицей 7.2.

# Таблица 7.2

| Осциллографы | Время нарастания (не более) |
| --- | --- |
| TDS3012B | 3,5 нс |
| TDS3014B | 3,5 нс |
| TDS3032B | 1,2 нс |
| TDS3034B | 1,2 нс |
| TDS3052B | 0,7 нс |
| TDS3054B | 0,7 нс |

8. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

8.1. При выполнении операций поверки оформляются протоколы по произвольной форме.

8.2. Результаты поверки оформляются путем выдачи "Свидетельства о поверке" или "Извещения о непригодности" в соответствии с ПР 50.2.006-94.

##### Зам. директора МЦРМИ	В.З. Маневич

##### ГП "ВНИИФТРИ"

Главный метролог

ГП "ВНИИФТРИ"                                               А.С. Дойников

##### Электроник 1 кат. МЦРМИ

ГП "ВНИИФТРИ"	В.В. Кройтор