# «СОГЛАСОВАНО»

Руководитель ГЦИ СИ –

Зам. Генерального директора

ФГУ «Ростест-Москва»

Евдокимов А.С.

“        “                               2004 г.

10. ПОВЕРКА ПРИБОРА

Настоящая методика распространяется на анализаторы спектра GSP-827 (далее по тексту  - анализаторы)  и устанавливает методы и средства их поверки. Межповерочный интервал – 1 год.

## 10.1 Операции поверки

10.1.1 При первичной и периодической поверке анализаторов выполняются операции, указанные в табл.1.

10.1.2 При получении отрицательных результатов при выполнении любой из операций поверка прекращается и  анализатор  бракуется.

Таблица 1 -  Перечень операций поверки.

| Наименование операции | Номер пункта документа по поверке | Проведение операции при |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | первичной поверке | периодической поверке |
| Внешний осмотр | 10.6.1 | Да | Да |
| Опробование | 10.6.3 | Да | Да |
| Определение метрологических характеристик: | 10.6.4 | Да | Да |
| Определение погрешности установки центральной частоты анализатора | 10.6.4.1 | Да | Нет |
| Определение погрешности установки частоты следящего генератора | 10.6.4.2 | Да | Нет |
| Определение погрешности установки частоты сигнала опорного генератора | 10.6.4.3 | Да | Да |
| Определение возможности работы анализатора при синхронизации от внешнего источника опорной частоты | 10.6.4.4 | Да | Нет |
| Определение погрешности установки полос пропускания анализатора | 10.6.4.5 | Да | Да |
| Определение погрешности установки опорного уровня анализатора на частоте 100 МГц | 10.6.4.6 | Да | Да |
| Определение неравномерности АЧХ анализатора | 10.6.4.7 | Да | Да |
| Определение погрешности из-за нелинейности шкалы анализатора | 10.6.4.8 | Да | Да |
| Определение среднего уровня собственных шумов анализатора | 10.6.4.9 | Да | Да |
| Определение уровня фазовых шумов анализатора | 10.6.4.10 | Да | Нет |
| Определение уровня гармонических искажений анализатора | 10.6.4.11 | Да | Нет |
| Определение уровня негармонических искажений анализатора | 10.6.4.12 | Да | Нет |
| Определение интермодуляционных искажений 3-его порядка | 10.6.3.13 | Да | Да |
| Определение КСВН входа анализатора и выхода генератора | 10.6.3.14 | Да | Нет |
| Определение погрешности установки уровня 0 дБмВт следящего генератора на частоте 100 МГц | 10.6.3.15 | Да | Да |
| Определение неравномерности АЧХ следящего генератора | 10.6.3.16 | Да | Да |
| Определение уровня гармонических составляющих сигнала следящего генератора | 10.6.3.17 | Да | Нет |

## 10.2 Средства поверки

10.2.1 При проведении поверки должны применяться средства поверки, указанные в таблице 2.

10.2.2 Допускается применять другие средства измерений, обеспечивающие измерение значений соответствующих величин с требуемой точностью.

10.2.3 Все средства поверки должны быть исправны, поверены и иметь свидетельства (отметки в формулярах или паспортах) о государственной поверке.

Таблица 2 -  Перечень средств поверки.

| Номер пункта методики поверки | Наименование и тип основного или вспомогательного средства поверки; обозначение нормативного документа, регламентирующего технические требования и метрологические и основные технические характеристики средства поверки. |
| --- | --- |
| 10.6.4.1; 10.6.4.5 | Генератор Г4-201/1; ТО |
| 10.6.4.2 | Частотомер Ч3-66; Стандарт частоты и времени СЧВ-74;ТО |
| 10.6.4.3 | Частотомер Ч3-64; Стандарт частоты и времени СЧВ-74;ТО |
| 10.6.4.4 | Генератор Г4-201/1; Частотомер Ч3-64; Стандарт частоты и времени СЧВ-74;ТО |
| 10.6.4.6 | Генератор Г4-201/1; Измеритель мощности М3-90; ТО |
| 10.6.4.7 | Генератор Г4-201/1; Генератор Г4-158; Синтезатор частоты РЧ6-01; Измеритель мощности М3-90; Вольтметр Ф5263; ТО |
| 10.6.4.8 | Генератор Г4-158; ТО |
| 10.6.4.9; 10.6.4.12 | Нагрузка Э9-159;ТО |
| 10.6.4.10 | Генератор Г4-176;ТО |
| 10.6.4.11 | Генератор Г4-201/1;ТО Фильтр нижних частот из комплекта Р3-34;ТО |
| 10.6.4.13 | Генератор Г4-201/1; Генератор Г4-176;ТО Тройник согласованный из комплекта С9-9;ТО Аттенюатор Д2-32;ТО |
| 10.6.4.14 | Измерители ИККП Р4-11 и Р4-23;ТО |
| 10.6.4.15; 10.6.4.16 | Измеритель мощности М3-90;ТО |
| 10.6.4.17 | Анализатор спектра НР8596E;ТО |

## 10.3 Требования к квалификации поверителей

10.3.1 К проведению поверки могут быть допущены лица, аттестованные в качестве поверитля и имеющие практический опыт работ в области радиотехнических измерений.

10.3.2 Перед проведением операций поверки поверителю необходимо изучить руководство по эксплуатации на данные анализаторы.

## 10.4 Требования безопасности

10.4.1  При проведении поверки должны соблюдаться все требования безопасности в соответствии с ГОСТ 12.3.019-80.

## 10.5 Условия поверки

10.5.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие требования ГОСТ 8.395-80:

- температура окружающей среды 205оС;

- относительная влажность воздуха 6515%;

- атмосферное давление 1004 кПа;

## 10.6 Проведение поверки

10.6.1 Внешний осмотр

При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие проверяемого прибора следующим требованиям:

-  комплектности прибора в соответствии с руководством по эксплуатации,  включая руководство по эксплуатации и методику поверки;

-  не  должно  быть  механических повреждений корпуса, лицевой панели, органов управления, все надписи на панелях должны быть четкими и ясными;

- все  разъемы не должны иметь повреждений и  должны быть чистыми;

При наличии дефектов поверяемый прибор бракуется и подлежит ремонту.

10.6.2 Операции, связанные с нажатием клавиш на панели анализатора и в меню, в тексте выделены шрифтом.

10.6.3 Опробование

Опробование проводится после времени самопрогрева, равного 20 мин. после включения прибора.

Проверяется работоспособность ЖКИ и клавиш управления; режимы, отображаемые на ЖКИ, при нажатии соответствующих клавиш, должны соответствовать руководству по эксплуатации.

Затем определяется уровень сигнала внутреннего калибратора.

На анализаторе нажать последовательно клавиши:

Frequency 100 MHz

Span, 100 kHz

Amplitude, -20 dBm

BW, RBW Auto\Manu, 3 kHz

VBW Auto\Manu, 10 kHz

System

CalSig On

Peak Search

На ЖКИ должен отображаться калибровочный сигнал с уровнем (-301) dBm. После завершения проверки сигнал калибратора выключают путём нажатия клавиш:

System

CalSig Off

10.6.4 Определение метрологических параметров.

10.6.4.1 Определение погрешности установки центральной частоты анализатора

Для проверки погрешности установки центральной частоты анализатора на его вход подается сигнал с генератора Г4-201/1  уровня –13dBV и частотой 2,5 ГГц. Схема соединения приборов представлена на рисунке 1.

GSP-827

RF INPUT 50

Г4-201/1

Рис. 1

На анализаторе нажать последовательно клавиши:

Frequency 2500 MHz

Span, 50 kHz

Amplitude, 0 dBm

BW, RBW Auto\Manu, 3 kHz

VBW Auto\Manu, 1 kHz

Peak Search

Провести 3 отсчета показаний маркера по частоте. Определить среднее арифметическое значение частоты по формуле 1:

fср= (f1+f2+f3)/3                                                  (1)

Определить погрешность  установки центральной частоты анализатора (f) в процентах  по формуле 2:

f = (fср – f2,5)/ f2,5*100%                                          (2)

где:  f2,5 – установленная центральная  частота  анализатора 2500 МГц.

Результаты измерений считаются удовлетворительными, если погрешность установки  центральной частоты сигнала анализатора  не  превышает 0,001%  (0,0001% для анализатора с опцией 03).

10.6.4.2 Определение погрешности  установки  частоты сигнала следящего генератора (опция 01) выполняется методом прямымх измерений с помощью частотомера Ч3-66 и рубидиевого стандарта частоты и времени СЧВ-74, который используется в качестве опорного генератора. Схема соединения приборов представлена на рисунке 2.

###### Ч3-66

GSP-827

TG OUTPUT

50

СЧВ-74

Рис. 2

Подключить стандарт частоты к входу "5 МГц" на задней панели частотомера и перевести  переключатель "Внут/Внеш" в положение "ВНЕШ". Выход следящего  генератора анализатора соединить с одним из входов  частотомера  Ч3-66 в зависимости от установленной частоты. На  анализаторе нажать последовательно клавиши:

Frequency, из таблицы №4

Zero Span

Option

TG, TG\ON

TG Level, 0 dBm

Таблица 4

| Частота след. ген. f | 100 МГц | 1 ГГц | 2 ГГц | 2,7 ГГц |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Произвести измерения частоты частотомером . Определить погрешность  установки  частоты сигнала следящего генератора (f) в процентах  по формуле 3:

f = (f – fизм)/ fизм*100%                               (3)

где:  f – частота  следящего генератора из таблицы №4,

fизм – измеренное значение частоты.

Результаты измерений считаются удовлетворительными, если погрешность установки  частоты сигнала следящего генератора  не  превышает 0,001%  (0,0001% для анализатора с опцией 03).

10.6.4.3 Определение погрешности  установки  частоты сигнала опорного генератора 10 МГц выполняется методом прямых измерений с помощью частотомера Ч3-64 и рубидиевого стандарта частоты и времени СЧВ-74, который используется в качестве опорного генератора. Схема соединения приборов представлена на рисунке 3.

###### Ч3-64

Вход А

GSP-827

10MHz

REF OUTPUT

СЧВ-74

Рис. 3

Подключить стандарт частоты к входу "5 МГц" на задней панели частотомера и перевести  переключатель "Внут/Внеш" в положение "ВНЕШ". Выход опорного  генератора анализатора (на задней панели прибора) соединить с входом "А"  частотомера Ч3-64.  Произвести измерения частоты частотомером . Определить погрешность  установки  частоты сигнала опорного генератора (f10) в процентах  по формуле 4:

f10 = (f10 – fизм)/ fизм*100%                               (4)

где:  f10 – частота  опорного генератора 10 МГц,

fизм – измеренное значение частоты.

Результаты измерений считаются удовлетворительными, если погрешность установки  частоты сигнала опорного генератора  не  превышает 0,001%  (0,0001% для анализатора с опции 03).

10.6.4.4   Определение возможности работы анализатора при синхронизации от внешнего источника опорной частоты. Схема соединения приборов представлена на рисунке 4.

###### Г4-201/1

Внеш

Выход

GSP-827

RF INPUT

50                        REF INPUT

СЧВ-74

Рис. 4

Подключить стандарт частоты к входу "5 МГц" на задней панели генератора Г4-201/1 и перевести его в режим работы от внешнего источника. С помощью тройника подключить стандарт частоты к входу RЕF INPUT на задней панели анализатора. Вход  анализатора  соединить с выходом  генератора.  На  анализаторе нажать последовательно клавиши:

Option

ExtrefFreq, 5MHz

Frequency 2500 MHz

Span, 50 kHz

Amplitude, 0 dBm

BW, RBW Auto\Manu, 3 kHz

VBW Auto\Manu, 1 kHz

Peak Search

Провести 3 отсчета показаний маркера по частоте. Определить среднее арифметическое значение частоты по формуле 5:

fср= (f1+f2+f3)/3                                                  (5)

Результаты измерений считаются удовлетворительными, если среднее арифметическое значение частоты fср не  превышает 100 Гц.

Определение возможности работы следящего генератора анализатора (опция 01) при синхронизации от внешнего источника опорной частоты. Схема соединения приборов представлена на рисунке 5.

###### Ч3-64

Вход А

GSP-827

TG OUTPUT

50                        RЕF INPUT

СЧВ-74

Рис. 5

Подключить стандарт частоты к входу "5 МГц" на задней панели частотомера и перевести  переключатель "Внут/Внеш" в положение "ВНЕШ". С помощью тройника подключить стандарт частоты к входу RЕF INPUT на задней панели анализатора. Выход следящего  генератора анализатора  соединить с входом "А"  частотомера Ч3-64.  На  анализаторе нажать последовательно клавиши:

Option

ExtrefFreq, 5MHz

Frequency, 100 MHz

Zero Span

TG, TG\ON

TG Level, 0 dBm

Произвести измерения частоты  сигнала следящего  генератора частотомером. Результаты измерений считаются удовлетворительными, если показания    частотомера   не  превышают 1 Гц.

10.6.4.5  Определение погрешности полос пропускания проводят, подавая на анализатор сигнал с генератора Г4-201/1 на частоте 50 МГц. Схема соединения приборов представлена на рисунке 1.

На генераторе установить частоту 50 МГц, уровень сигнала –23 dBV.

На анализаторе нажать последовательно клавиши:

Frequency, 50 MHz

Span, 10 kHz

Amplitude, 0 dBm

BW, RBW Auto\Manu, 3 kHz

VBW Auto\Manu, 3 kHz

Trace, Freeze\ON

Peak Search

После этого  перемещают маркер влево и вправо до уменьшения уровня, отображаемого маркером, на 3 дБ (6 дБ для полос пропускания 9 кГц и 120 кГц – для анализатора с опцией 04) относительно уровня максимума, определяя соответствующие этим положениям значения частот f1 и f2. Полосу пропускания определяют как разность между большей и меньшей частотой.

Погрешность полос пропускания, в процентах определить по формуле 6:

((f2 – f1)/П – 1) * 100%                                    (6)

где: П – номинальное значение полосы пропускания.

Результаты измерений считаются удовлетворительными, если погрешность полос пропускания не  превышает 15%.

Повторяют измерения для полос 9 кГц, 30 кГц, 120 кГц, 300 кГц и 4 МГц, устанавливая полосу обзора (span) в соответствии с таблицей №.5

Таблица 5

| RBWном KHz | 3 | 9 | 30 | 120 | 300 | 4000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Span KHz | 10 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 20000 |

10.6.4.6 Определение погрешности установки опорного уровня анализатора на частоте 100 МГц проводят с помощью генератора Г4-201/1. Схема соединения приборов представлена на рисунке 6.

Г4-201/1

GSP-827

RF INPUT 50

М3-90

Рис. 6

На генераторе установить частоту 100 МГц, уровень сигнала –15 dBV. С помощью кабеля подключить  измеритель мощности к выходу генератора и плавным изменением выходного уровня генератора, установить показания измерителя мощности (10,05)мВт. Отключить конец кабеля от измерителя мощности и подключить его к входу анализатора.

На анализаторе нажать последовательно клавиши:

Frequency, 100 MHz

Span, 100 kHz

Amplitude, 0 dBm

BW, RBW Auto\Manu, 3 kHz

VBW Auto\Manu, 1 kHz

Peak Search

Провести 3 отсчета показаний маркера по уровню. Определить среднее арифметическое значение уровня входного сигнала  по формуле 7:

Аср= (А1+А2+А3)/3                                                  (7)

Результаты измерений считаются удовлетворительными, если среднее арифметическое значение уровня входного сигнала не  превышает 1,5 дБ.

10.6.4.7 Определение  неравномерности АЧХ анализатора проводят относительно частоты 100 МГц. Схема соединения приборов представлена на рисунке 7.

Г4-158

Г4-201/1

GSP-827

RF INPUT 50

М3-90

РЧ6-01

Ф5263

Рис. 7

На генераторе Г4-201/1 установить частоту 100 МГц, уровень сигнала –15 dBV и подать сигнал на анализатор. На анализаторе нажать последовательно клавиши:

Frequency, 100 MHz

Span, 100 kHz

Amplitude, 0 dBm

BW, RBW Auto\Manu, 3 kHz

VBW Auto\Manu, 1 kHz

Peak Search

Плавным изменением выходного уровня генератора, установить показания  маркера анализатора 0.0 dBm. Отключить конец кабеля от анализатора и подключить его к измерителю мощности. Измерить выходной уровень генератора Г4-201/1 и зафиксировать показания измерителя мощности Рвых.  Провести измерения на других частотах в соответствии с таблицей №6,  устанавливая на каждой частоте выходной уровень генератора равным Рвых по измерителю мощности.  При использовании генератора Г4-158 измеритель мощности М3-90 исключить из схемы рисунка 7.  Установка уровня Рвых  генератора Г4-158 проводить  по вольтметру Ф5263.  Значение напряжения U, которое нужно установить по Ф5263 рассчитать по  формуле 8:

U = 50∗Рвых[Вт]                                                   (8)

Таблица 6

|  | Используемый генератор |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Г4-158 |  | Г4-201/1 | РЧ6-01 |
| Частота f МHz | 0,05 | 1 | 100, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 1800, 2000, 2300, 2500 | 2500, 2650 |
| Полоса обзора kHz | 1 | 100 |  |  |
| Видеофильтр kHz | 50 | 100 |  |  |

Провести 3 отсчета показаний маркера по уровню для каждой частоты. Определить среднее арифметическое значение уровня входного сигнала  по формуле 9:

Аср= (А1+А2+А3)/3                                                  (9)

Результаты измерений считаются удовлетворительными, если среднее арифметическое значение уровня входного сигнала на каждой частоте не  превышает 1,5 дБ.

10.6.4.8 Определение погрешности из-за нелинейности шкалы проводят, подавая на анализатор сигнал с генератора Г4-158 на частоте 50 МГц. Схема соединений приборов представлена на рисунке 8.

Г4-158

GSP-827

RF INPUT 50

Рис. 8

На генераторе устанавливают частоту 50 МГц, уровень (-13   дБВ). На анализаторе нажать последовательно клавиши:

Frequency, 50 MHz

Span, 50 kHz

Amplitude, 0 dBm

BW, RBW Auto\Manu, 3 kHz

VBW Auto\Manu, 1 kHz

Peak Search

Подрегулировать уровень выходного сигнала генератора так, чтобы отклик сигнала расположился на номинальном уровне дисплея (показания маркера-                   0 dBm).

После этого уменьшать уровень генератора пошагово на 10 дБ, каждый раз записывая уровень маркера в режиме Peak Search в таблицу 7 (3 измерения). Видеофильтр устанавливать в соответствии с таблицей 7. Определить среднее арифметическое значене уровня для каждого шага по формуле 10 и занести в таблицу.

Рср= (Р1+Р2+Р3)/3                                                  (10)

Определить погрешности из-за нелинейности шкалы по формуле 11:

Р = Рср – Р0  А                                                     (11)

где А - ослабление генератора относительно установленного уровня для каждого шага.

Результаты измерений считаются удовлетворительными, если погрешность из-за нелинейности шкалы  не превышает  1,5 дБ.

Таблица 7

| Ослабление генератора относительно установленного уровня, А [дБ] | Видеофильтр VBW | Показания Marker , dBm |  |  | Рср | Р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | номер измерения |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 0 | 1KHz | 0 | 0 | 0 |  |  |
| -10 | 1KHz |  |  |  |  |  |
| -20 | 1KHz |  |  |  |  |  |
| -30 | 1KHz |  |  |  |  |  |
| -40 | 1KHz |  |  |  |  |  |
| -50 | 100 Hz |  |  |  |  |  |
| -60 | 10 Hz |  |  |  |  |  |
| -70 | 10 Hz |  |  |  |  |  |

10.6.4.9 Определение среднего уровня собственных шумов анализатора осуществляется измерением их уровня на дисплее в отсутствии входной мощности. Для этого ко входу анализатора подсоединить согласованную нагрузку Э9-159 (50 Ом).

На анализаторе нажать последовательно клавиши:

Frequency, частоту из таблицы №8

Span, 2 KHz

Amplitude, -50 dBm

Unit dBm\ Unit dBm\Hz

BW, RBW Auto\Manu, 3 kHz

VBW Auto\Manu, 10 Hz

Таблица №8

| F MHz | 0,05 | 0,15 | 0,3 | 1 | 100 | 1000 | 2000 | 2650 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рш dBm/Hz | -105 |  |  | -130 |  |  |  |  |

Установить усреднение по 5 разверткам, для этого на анализаторе нажать последовательно клавиши:

Trace

AVG\ON, 5

Peak Search

Результаты измерений считаются удовлетворительными, если средний уровень шумов не  превышает указанные значения в таблице №8.

10.6.4.10  Определение уровня фазовых шумов проводят на частоте 700 МГц по схеме соединений приборов представленной на рисунке 9.

Г4-176

GSP-827

RF INPUT 50

Рис.9

Подают с генератора Г4-176 сигнал частотой 700 МГц и уровнем -13 dBV На анализаторе нажать последовательно клавиши:

Frequency, 700 MHz

Span, 50 kHz

Amplitude, 0 dBm

Unit dBm

BW, RBW Auto\Manu, 3 kHz

VBW Auto\Manu, 10 Hz

Trace, Freeze\ON

Peak Search

Повторить измерения аналогично п.10.6.4.5, проводя отстройку маркера от максимума на частоту 20 кГц в обе стороны. Определить разницу между уровнем маркера на максимуме сигнала и при отстройке на 20 кГц. Рассчитать значение спектральной плотности мощности фазовых шумов Рфш с учётом поправки на полосу пропускания 3кГц по формуле 12:

Рфш = 10*lg(P2/P1/3000) = 10*lg(P2/P1) – 10*lg(3000) = Р – 10*lg(3000)     (12)

где: Р – разница между уровнем маркера на максимуме сигнала и при отстройке на 20 кГц, дБ.

Результаты измерений считаются удовлетворительными, если значение спектральной плотности мощности фазовых шумов не превышает  – 85 дБ/Гц.

10.6.4.11 Определение уровня гармонических искажений выполняется по схеме соединений приборов, представленной на рисунке 10.

###### ФНЧ

GSP-827

RF INPUT 50

Г4-201/1

Рис. 10

где ФНЧ – фильтр нижних частот 620-1000 МГц из комплекта Р3-34.

Установить частоту выходного сигнала Г4-201/1 равной 700 МГц и уровень сигнала –53 dBV.

На анализаторе нажать последовательно клавиши:

Frequency, 700 MHz

Span, 500 KHz

Amplitude, -40 dBm

Unit dBm

BW, RBW Auto\Manu, 3 kHz

VBW Auto\Manu, 10 Hz

Подрегулировать уровень выходного сигнала генератора так, чтобы отклик сигнала расположился на номинальном уровне дисплея, нажать на анализаторе клавишу Peak Search. Записать показания маркера  в таблицу №9. На анализаторе установить частоту 1400 МГц и затем 2100 МГц и произвести измерения уровней гармоник, нажав Peak Search. Записать показания маркеров  в таблицу № 9  .

Результаты измерений считаются удовлетворительными если уровни второй и третьей гармоники  составляют не более -60 дБ относительно уровня первой гармоники.

Таблица 9

| F MHz | 700 | 1400 | 2100 |
| --- | --- | --- | --- |
| Показания Marker dBm |  |  |  |

10.6.4.12 Определение уровня негармонических искажений  анализатора осуществляется измерением их уровня на дисплее в отсутствии входной мощности. Для этого ко входу анализатора подсоединить согласованную нагрузку Э9-159 (50 Ом). Измерить уровень негармонических искажений в диапазоне частот 150 кГц – 2.7 ГГц. Для этого на анализаторе нажать последовательно клавиши:

Frequency,

Start, 150 kHz

Stop, 2,7 GHz

Amplitude, 0 dBm

Unit dBm

BW, RBW Auto\Manu, 3 kHz

VBW Auto\Manu, 10 Hz

Peak Search

Измерить уровень негармонических искажений в диапазоне частот 9 кГц –

150 кГц. Для этого на анализаторе нажать последовательно клавиши:

Frequency,

Start, 9 kHz

Stop, 150 kHz

Peak Search

Результаты измерений считаются удовлетворительными, если  уровень негармонических искажений не  превышает – 60 дБ относительно опорного уровня в диапазоне частот 150 кГц – 2.7 ГГц и  - 50 дБ в диапазоне частот 9 кГц – 150 кГц.

10.6.4.13 Определение относительного уровня помех, обусловленных интермодуляционными искажениями третьего порядка, осуществляется по схеме, представленной на рисунке 11, путем измерения относительного уровня помех на частотах: 2*f1 – f2  и 2*f2 – f1  при подаче на анализатор  двух  сигналов примерно одинаковой мощности  с частотами f1 и f2.

Г4-201/1

Д2-32

Г4-176

###### Т

GSP-827

RF INPUT 50

Рис.11

где: Т – тройник согласованный из комплекта С9-9.

На анализаторе нажать последовательно клавиши:

Frequency, 1000 MHz

Span, 10 MHz

Amplitude, -30 dBm

Unit dBm

BW, RBW Auto\Manu, 3 kHz

VBW Auto\Manu, 10 kHz

Установить частоту Г4-176 f1 = 999 МГц и по маркеру анализатора, органами регулировки генератора  установить уровень на входе анализатора примерно         -32dBm (на генераторе установить примерно –25dBV), затем отключить мощность генератора. Далее установить частоту Г4-201/1 f2 = 1001 МГц и по маркеру анализатора, органами регулировки генератора установить уровень на входе анализатора примерно от -32 dBm до -34 dBm (на генераторе установить примерно -45dBV). Включить мощность Г4-176.

Определить уровень спектральных линий (помех), соответствующих частотам 997 МГц и 1003 МГц. Для этого установить маркер на f1 или  f2 , нажав последовательно клавиши анализатора:

Peak Search

Marker

Mkr

Перемещая  маркер клавишей Scroll (Прокрутка), установить маркер на вершину помехи.

Результаты измерений считаются удовлетворительными если уровни помех  составляют не более -65 дБ относительно уровней сигналов с частотами f1 и  f2.

10.6.4.14 Определение КСВН входа анализатора и выхода генератора проводят с помощью измерителей комплексных коэффициентов передачи и отражения Р4-11 и Р4-23. Для определения КСВН анализатора устанавливают на нем опорный уровень 0 дБмВт и подключают ко входу измерители Р4-11 и Р4-23 поочередно. Определяют КСВН входа анализатора в диапазоне частот  до 2,7 ГГц, значение не должно превышать 1,5.

Для определения КСВН выхода генератора к выключенному следящему генератору подключают измерители Р4-11 и  Р4-23 поочередно. Определяют КСВН выхода генератора в диапазоне до 2,7 ГГц, значение не должно превышать 1,5.

10.6.4.15 Определение погрешности установки уровня  0 дБмВт следящего генератора на частоте 100 МГц проводят с помощью измерителя мощности М3-90. Схема соединений приборов представлена на рисунке 12.

На анализаторе установить центральную частоту 100 МГц, нулевую полосу обзора, включить следящий генератор с уровнем 0 дБмВт, нажимая последовательно клавиши:

Frequency, 100 MHz

Zero Span

Option

TG, TG\ON

TG Level, 0 dBm

М3-90

GSP-827

TG OUTPUT 50

Рис.12

Подключить к выходу генератора анализатора измеритель М3-90 и вычислить уровень мощности в дБмВт по формуле 13:

РTG = 10*lg(Ризм[мВт])                                                     ( 13)

Результаты измерений считаются удовлетворительными, если полученный уровень РTG   находится в пределах  1 дБмВт.

10.6.4.16 Определение нелинейности АЧХ следящего генератора проводят аналогично п. 10.6.4.15 на частотах 20 МГц, 50 МГц, 200 МГц, 300 МГц, 400 МГц, 500 МГц, 600 МГц, 800 МГц, 1 ГГц, 1,2 ГГц, 1,5 ГГц, 1,8 ГГц, 2 ГГц, 2,3 ГГц, 2,5 ГГц, 2,7 ГГц. Уровень мощности на выходе генератора на данных частотах не должен отличаться от уровня мощности на частоте 100 МГц более чем на 1,5 дБ.

10.6.3.17 Определение уровня гармонических составляющих в сигнале следящего генератора проводят при помощи анализатора НР8596Е. Схема соединений приборов представлена на рисунке 13.

HP8596E

GSP-827

TG OUTPUT 50

Рис.13

На анализаторе установить центральную частоту из ряда 10 кГц, 100 МГц, 1 ГГц, 2 ГГц, 2,7 ГГц, нулевую полосу обзора, включить следящий генератор с уровнем 0 дБмВт, нажимая последовательно клавиши:

Zero Span

Option

TG, TG\ON

TG Level, 0 dBm

Подать сигнал с генератора на анализатор спектра  НР8596Е, на котором устанавливают: опорный уровень 0 дБмВт; аттенюатор 20 дБ; полосу пропускания и видеофильтр – в автоматическом режиме; начальную частоту, соответствующую частоте генератора; конечную частоту, соответствующую утроенной частоте генератора. Измерить с помощью маркеров уровень 2-ой и 3-ей гармоник относительно 1-ой гармоники.

Результаты измерений считаются удовлетворительными если уровни второй и третьей гармоники  составляют не более -30 дБ относительно уровня первой гармоники.

10.7 Оформление результатов поверки

10.7.1 Результаты измерений, полученные в процессе поверки, заносят в протокол произвольной формы.

10.7.2 При положительных результатах поверки на прибор выдается "Свидетельство о поверке" установленного образца.

10.7.3 При отрицательных результатах поверки на прибор выдается "Извещение о непригодности" установленного образца с указанием причин непригодности.