|  |  | Утверждаю |
| --- | --- | --- |
|  |  | Руководитель ГЦИ СИ ##### Зам. Генерального директора ##### ФГУ «Ростест-Москва» |
|  |  | _________________ А.С. Евдокимов |
|  |  | “____“_________ 2006 г. |

- Государственная система обеспечения единства измерений

- Калибраторы процессов многофункциональные FLUKE 726

- МЕТОДИКА  ПОВЕРКИ

##### МП 374/447-2006

Москва 2006 г.

Т88.8

- Государственная система обеспечения единства измерений

Калибраторы процессов многофункциональные

FLUKE 726

Методика поверки

Дата введения в действие: «___»_________2006 г.

Настоящая методика распространяется на калибраторы процессов многофункциональные FLUKE 726 (далее – калибраторы), изготовленные по технической документации фирмы «Fluke Corporation», США.

Рекомендуемый межповерочный интервал 1 год.

- 1. ОПЕРАЦИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

- Табл. 1 – Операции, выполняемые при проведении поверки

| Наименование операции | Номер пункта документа по поверке | Проведение операции при |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | первичной поверке | периодической поверке |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Внешний осмотр | 5.1. | + | + |
| Опробование | 5.2. | + | + |
| Определение абсолютной погрешности измерения напряжения постоянного тока | 5.3.1. | + | + |
| Определение абсолютной погрешности измерения силы постоянного тока | 5.3.2. | + | + |
| Определение абсолютной погрешности воспроизведения напряжения постоянного тока | 5.3.3. | + | + |
| Определение абсолютной погрешности воспроизведения силы постоянного тока | 5.3.4. | + | + |
| Определение абсолютной погрешности измерения электрического сопротивления | 5.3.5. | + | + |
| Определение относительной погрешности воспроизведения электрического сопротивления | 5.3.6. | + | + |
| Определение абсолютной погрешности измерения частоты | 5.3.7. | + | + |
| Определение абсолютной погрешности воспроизведения частоты | 5.3.8. | + | + |

Продолжение табл. 1

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Определение абсолютной погрешности измерения температуры (при помощи термопары) | 5.3.9. | + | + |
| Определение абсолютной погрешности воспроизведения температуры (имитация термопары) | 5.3.10. | + | + |
| Определение абсолютной погрешности измерения температуры (при помощи терморезистора) | 5.3.11. | + | + |
| Определение абсолютной погрешности воспроизведения температуры (имитация терморезистора) | 5.3.12. | + | + |

### 2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

Таблица 2 – Средства, применяемые при поверке

| Номер пункта документа по поверке | Наименование рабочих эталонов или вспомогательных средств поверки | Разряд по государственной поверочной схеме и (или) метрологические и основные технические характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 5.3.1 | Калибратор универсальный FLUKE 5520A | Воспроизведение напряжения постоянного тока |  |
|  |  | Диапазон | Абсолютная погрешность |
|  |  | от 0 до 32,99999 B |  (0,001210-2Uвых +19,8мкB) |
| 5.3.2 | Калибратор универсальный FLUKE 5520A | Воспроизведение силы постоянного тока |  |
|  |  | Диапазон | Абсолютная погрешность |
|  |  | от 0 до 32,99999 мA |  (0,0110-2Iвых +0,25мкА) |
| 5.3.3 | Мультиметр 3458А | Измерение напряжения постоянного тока |  |
|  |  | Предел | Абсолютная погрешность |
|  |  | 100 мВ |  (2,510-6Uизм. + 310-6Uпред.) |
|  |  | 1 В |  (1,510-6Uизм. + 0,310-6Uпред.) |
|  |  | 10 В |  (0,510-6Uизм. + 0,0510-6Uпред.) |
|  |  | 100 В |  (2,510-6Uизм. + 0,310-6Uпред.) |
| 5.3.4 | Мультиметр 3458А | Измерение силы постоянного тока |  |
|  |  | Предел | Абсолютная погрешность |
|  |  | 100 мкА |  (1010-6Iизм. + 610-6Iпред.) |
|  |  | 1 мА |  (1010-6Iизм. + 410-6Iпред.) |
|  |  | 10 мА |  (1010-6Iизм. + 410-6Iпред.) |
|  |  | 100 мА |  (2510-6Iизм. + 410-6Iпред.) |

| Продолжение табл. 2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 5.3.5 | Калибратор универсальный FLUKE 5520A | Воспроизведение электрического сопротивления |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон |  | Абсолютная погрешность |  |  |
|  |  | от 0 до 10,99 Ом |  | ±(0,0120,01Rвых + 0,008 Ом ) |  |  |
|  |  | от 11 до 32,999 Ом |  | ±(0,0120,01Rвых + 0,015 Ом ) |  |  |
|  |  | от 33 до 109,999 Ом |  | ±(0,0090,01Rвых + 0,015Ом ) |  |  |
|  |  | от 110 до 329,999 Ом |  |  |  |  |
|  |  | от 330 Ом до 1,099 кОм |  | ±(0,0090,01Rвых + 0,06 Ом ) |  |  |
|  |  | от 1,1 до 3,299 кОм |  |  |  |  |
| 5.3.6 | Мультиметр 3458А | Измерение электрического сопротивления |  |  |  |  |
|  |  | Предел |  | Абсолютная погрешность |  |  |
|  |  | 10 Ом |  |  (510-6Rизм. + 310-6Rпред.) |  |  |
|  |  | 100 Ом |  |  (310-6Rизм. + 310-6Rпред.) |  |  |
|  |  | 1 кОм |  |  (210-6Rизм. + 0,210-6Rпред.) |  |  |
|  |  | 10 кОм |  |  (210-6Rизм. + 0,210-6Rпред.) |  |  |
| 5.3.7. | Калибратор универсальный FLUKE 5520A | Воспроизведение частоты |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон |  |  | Абсолютная погрешность |  |
|  |  | от 0,01 до 119,99 Гц |  |  | ±(2,510-6fвых + 5 мкГц) |  |
|  |  | от 120 до 1199,9 Гц |  |  |  |  |
|  |  | от 1,2 до 11,999 кГц |  |  |  |  |
| 5.3.8. | Мультиметр 3458А | Измерение частоты |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон |  | Абсолютная погрешность |  |  |
|  |  | от 1 Гц до 40 Гц |  |  0,0005fизм. |  |  |
|  |  | от 10 Гц до 10 МГц |  |  0,0001fизм. |  |  |
| 5.3.9. | Калибратор универсальный FLUKE 5520A | Измерение и воспроизведение температуры при помощи термопары |  |  |  |  |
|  |  | Тип термопары | Диапазон воспроизведения (измерения) (ºС) |  |  | Абсолютная погрешность (ºС) |
|  |  | B | от 600 до 1820 |  |  | ±0,44 |
|  |  | С | от 0 до 2316 |  |  | ±0,84 |
|  |  | E | от -250 до 1000 |  |  | ±0,50 |
|  |  | J | от -210 до 1200 |  |  | ±0,27 |
|  |  | K | от -200 до 1372 |  |  | ±0,40 |
|  |  | L | от -200 до 900 |  |  | ±0,37 |
|  |  | N | от -200 до 1300 |  |  | ±0,40 |
|  |  | R | от 0 до 1767 |  |  | ±0,57 |
|  |  | S | от 0 до 1767 |  |  | ±0,47 |
|  |  | T | от -250 до 400 |  |  | ±0,63 |
|  |  | U | от -200 до 600 |  |  | ±0,56 |
| 5.3.10 | Средства по 5.3.6. |  |  |  |  |  |

| Продолжение табл. 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 5.3.11, 5.3.12. | Калибратор универсальный FLUKE 5520A | Измерение и воспроизведение температуры при помощи терморезистора |  |  |
|  |  | Тип терморезистора | Диапазон воспроизведения (ºС) | Абсолютная погрешность (ºС) |
|  |  | Ni120 | от -80 до 260 | ± 0,14 |
|  |  | Pt100-385 | от -200 до 800 | ± 0,23 |
|  |  | Pt100-3926 | от -200 до 630 | ± 0,12 |
|  |  | Pt100-3916 | от -200 до 630 | ± 0,25 |
|  |  | Pt200-385 | от -200 до 630 | ± 0,16 |
|  |  | Pt500-385 | от -200 до 630 | ± 0,11 |
|  |  | Pt1000-385 | от -200 до 630 | ± 0,07 |
|  |  | CU10 | от -100 до 260 | ±0 ,3 |
| - Примечание: - Uвых – значение напряжения постоянного тока, воспроизводимое калибратором универсальным FLUKE 5520A; - Iвых – значение силы постоянного тока, воспроизводимое калибратором универсальным FLUKE 5520A; - Rвых– значение электрического сопротивления, воспроизводимое калибратором универсальным FLUKE 5520A; - fвых – значение частоты, воспроизводимое калибратором универсальным FLUKE 5520A; - Uизм. – значение напряжения постоянного тока, измеренное мультиметром 3458А; - Uпред. – верхнее граничное значение диапазона измерения; - Rизм. – значение электрического сопротивления, измеренное мультиметром 3458А; - Rпред. – верхнее граничное значение диапазона измерения; - Iизм. – значение силы постоянного тока, измеренное мультиметром 3458А; - Iпред. – верхнее граничное значение диапазона измерения; - fизм – значение частоты, измеренное мультиметром 3458А. |  |  |  |  |

При поверке калибраторов могут применятся другие средства измерений с метрологическими характеристиками не хуже метрологических характеристик средств измерений, приведенных в таблице.

- 3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности, предусмотренные “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей” и “Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей”, а также изложенные  в  технической документации на применяемые при поверке рабочие эталоны (РЭ), рабочие средства измерений и вспомогательное оборудование.

- 4. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

4.1. При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:

а) температура окружающего воздуха,  С                 235;

б) относительная влажность воздуха, %                     6515;

в) атмосферное давление, кПа (мм рт.ст.)                  1005  (75030);

г) напряжение питающей сети, В                                 2204,4;

д) частота питающей сети, Гц                                       505.

4.2. Перед проведением поверки должны быть выполнены операции, оговоренные в руководстве по эксплуатации на калибраторы по их подготовке к работе.

- 5. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

- 5.1. Внешний осмотр

При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие калибраторов требованиям эксплуатационной документации. При внешнем осмотре проверяют:

- комплектность калибраторов

- отсутствие механических повреждений

- чистоту разъемов и клемм

Калибраторы, имеющие дефекты, дальнейшей поверке не подлежат, бракуются и направляются в ремонт.

5.2. Опробование

- Подготавливают калибратор к работе в соответствии с Руководством по эксплуатации.

- 5.3. Определение метрологических характеристик калибраторов

5.3.1. Определение абсолютной погрешности измерений напряжения постоянного тока.

5.3.1.1. Определение абсолютной погрешности измерений напряжения постоянного тока на пределе 30 В (верхний дисплей).

Абсолютная погрешность измерений напряжения постоянного тока определяется методом прямых измерений. Соединяют клеммы 1 и 2 (см. рис. 1) поверяемого прибора с выходными клеммами универсального калибратора FLUKE 5520A (далее – FLUKE 5520А). Устанавливают на выходе FLUKE 5520А значение напряжения постоянного тока по данным Таблицы А.1 Приложения А. Фиксируют результаты измерения поверяемого прибора и заносят их в эту же таблицу. Вычисляют значение абсолютной погрешности измерения  по формуле:

 = Xизм - Хуст,						(1)

где  Xизм – показания поверяемого прибора;

Хуст – показания эталонного прибора.

Результаты поверки считают положительными, если полученные значения погрешностей не превышают нормируемых по данным таблицы  А.1 Приложения А.

1, 2 – входные клеммы для измерения напряжения, силы тока, подачи цикличной мощности, сопротивления HART, опции переключения испытаний;

3 – клемма для измерения или моделирования термопар. Данная клемма подходит для миниатюрного поляризованного вилочного контакта термопары с плоскими линейными контактами с расстоянием между центрами 7,9 мм (0,312 дюйма);

4, 5 – клеммы для воспроизведения или измерения напряжения, сопротивления, импульсного сигнала, частоты и RTD;

6, 7 – клеммы для воспроизведения и измерения силы тока и проведения измерений резисторного датчика температуры 3 Вт и 4 Вт. Опция катушки сопротивления HART в режиме mA (мА)..

Рисунок 1. Входные и выходные клеммы калибраторов FLUKE 726

1

2

3

4

7

6

5

5.3.1.2. Определение абсолютной погрешности измерений напряжения постоянного тока на пределах 20 В и 90 мВ (нижний дисплей) .

Абсолютная погрешность измерений напряжения постоянного тока определяется методом прямых измерений. Соединяют клеммы 4 и 5 (см. рис. 1) поверяемого прибора с выходными клеммами FLUKE 5520А.

На поверяемом приборе устанавливают предел измерения 20 В.

На FLUKE 5520А воспроизводят значение напряжения постоянного тока по данным Таблицы А.1 Приложения А. Фиксируют результаты измерения поверяемого прибора и заносят их в эту же таблицу. Вычисляют значение абсолютной погрешности измерения по формуле (1).

На поверяемом приборе устанавливают предел измерения 90 мВ и выполняют операции, изложенные в предыдущем абзаце.

Результаты поверки считают положительными, если полученные значения погрешностей не превышают нормируемых по данным таблицы  А.1 Приложения А.

5.3.2. Определение абсолютной погрешности измерения силы постоянного тока.

Абсолютная погрешность измерений силы постоянного тока определяется методом прямых измерений. Соединяют клеммы 1 и 2 – для верхнего или клеммы 6 и 7 – для нижнего дисплея (см. рис. 1) поверяемого прибора с выходными клеммами FLUKE 5520А. На FLUKE 5520А воспроизводят значение силы постоянного тока по данным Таблицы А.2 Приложения А. Фиксируют результаты измерения поверяемого прибора и заносят их в эту же таблицу. Вычисляют значение абсолютной погрешности измерения по формуле (1).

Результаты поверки считают положительными, если полученные значения погрешностей не превышают нормируемых по данным таблицы А.2 Приложения А.

5.3.3. Определение абсолютной погрешности воспроизведения напряжения постоянного тока.

5.3.3.1. Определение абсолютной погрешности воспроизведения напряжения постоянного тока на пределах 20 В и 100 мВ.

Абсолютная погрешность воспроизведения напряжения постоянного тока определяется методом прямых измерений при помощи мультиметра 3458А (далее – мультиметр). Соединяют клеммы 4 и 5 поверяемого прибора с соответствующими клеммами мультиметра.

На калибраторе устанавливают предел 20 В.

На поверяемом калибраторе воспроизводят значения напряжения постоянного тока по данным Таблицы А.3 Приложения А, измеряют их мультиметром и заносят в эту же таблицу. Вычисляют значение абсолютной погрешности воспроизведения по формуле (1).

На калибраторе устанавливают предел воспроизведения 100 мВ и выполняют операции, изложенные в предыдущем абзаце.

Результаты поверки считают положительными, если полученные значения погрешностей не превышают нормируемых по данным таблицы  А.3 Приложения А.

5.3.4. Определение абсолютной погрешности воспроизведения силы постоянного тока.

- Погрешность воспроизведения силы постоянного тока определяют методом прямых измерений при помощи мультиметра. Соединяют клеммы 4 и 5 поверяемого прибора с соответствующими клеммами мультиметра. Устанавливают значения силы тока, воспроизводимого калибратором, в соответствии с данными Таблицы А.4 Приложения А, измеряют их мультиметром и заносят в эту же таблицу. Вычисляют значение абсолютной погрешности воспроизведения по формуле (1).

Результаты поверки считают положительными, если полученные значения погрешностей не превышают нормируемых по данным таблицы  А.4 Приложения А.

5.3.5. Определение абсолютной погрешности измерения электрического сопротивления.

Абсолютная погрешность измерений электрического сопротивления определяется методом прямых измерений. Для определения погрешности соединяют клеммы 4, 5 (см. рис. 1) поверяемого прибора с выходными клеммами FLUKE 5520А.

На FLUKE 5520А воспроизводят значение электрического сопротивления по данным Таблицы А.5 Приложения А. Фиксируют результаты измерения поверяемого прибора и заносят их в эту же таблицу. Вычисляют значение абсолютной погрешности измерения по формуле (1).

Результаты поверки считают положительными, если полученные значения погрешностей не превышают нормируемых по данным таблицы А.5 Приложения А.

5.3.6. Определение абсолютной погрешности воспроизведения электрического сопротивления.

- Погрешность воспроизведения электрического сопротивления определяют методом прямых измерений при помощи мультиметра. Соединяют клеммы 4 и 5 поверяемого прибора с соответствующими клеммами мультиметра. Устанавливают значения электрического сопротивления, воспроизводимого калибратором, в соответствии с данными Таблицы А.6 Приложения А, измеряют их мультиметром и заносят в эту же таблицу. Вычисляют значение абсолютной погрешности воспроизведения по формуле (1).

Результаты поверки считают положительными, если полученные значения погрешностей не превышают нормируемых по данным таблицы А.6 Приложения А.

5.3.7. Определение абсолютной погрешности измерения частоты.

Абсолютная погрешность измерений частоты определяется методом прямых измерений. Соединяют клеммы 4 и 5 (см. рис. 1) поверяемого прибора с выходными клеммами FLUKE 5520А. На FLUKE 5520А воспроизводят значение частоты сигнала прямоугольной формы, амплитудой 2,5 В по данным Таблицы А.7 Приложения А. Фиксируют результаты измерения поверяемого прибора и заносят их в эту же таблицу. Вычисляют значение абсолютной погрешности измерения по формуле (1).

Результаты поверки считают положительными, если полученные значения погрешностей не превышают нормируемых по данным таблицы А.7 Приложения А.

5.3.8. Определение абсолютной погрешности воспроизведения частоты.

Абсолютная погрешность измерений частоты определяется методом прямых измерений. Соединяют клеммы 4 и 5 (см. рис. 1) поверяемого прибора с соответствующими клеммами мультиметра. На калибраторе воспроизводят значение частоты по данным Таблицы А.8 Приложения А. Фиксируют и заносят в эту же таблицу значения частоты, измеренные мультиметром. Вычисляют значение абсолютной погрешности измерения по формуле (1).

Результаты поверки считают положительными, если полученные значения погрешностей не превышают нормируемых по данным таблицы А.8 Приложения А.

5.3.9. Определение абсолютной погрешности измерения температуры (при помощи термопары).

Абсолютная погрешность измерения температуры определяется методом прямых измерений. Соединяют клеммы 3 (см. рис. 1) поверяемого прибора с соответствующими клеммами FLUKE 5520A соединительным проводом, соответствующими термопаре типа J. На испытуемом приборе устанавливают режим измерения, а на FLUKE 5520A режим воспроизведения температуры для термопары типа J. На FLUKE 5520А воспроизводят значения температуры по данным Таблицы А.9 Приложения А. Фиксируют результаты измерения поверяемого прибора и заносят их в эту же таблицу. Вычисляют значение абсолютной погрешности измерения по формуле (1).

Выполняют изложенные выше действия для термопар типов: K, T, E, R, S, B,C, L, U, N.

Результаты поверки считают положительными, если полученные значения погрешностей не превышают нормируемых по данным таблицы А.9 Приложения А.

Примечание:

1) Соединительный кабель и разъем термопар не должны подвергаться воздействию посторонних источников температуры.

2) Для каждого типа термопары необходимо использовать соединительный провод и разъем, соответствующие данному типу.

5.3.10. Определение абсолютной погрешности воспроизведения температуры (имитация термопары).

Абсолютная погрешность воспроизведения температуры определяется методом прямых измерений. Соединяют клеммы 3 (см. рис. 1) поверяемого прибора с соответствующими клеммами FLUKE 5520A соединительным проводом, соответствующими термопаре типа J. На испытуемом приборе устанавливают режим воспроизведения, а на FLUKE 5520A режим измерения температуры для термопары типа J. На калибраторе воспроизводят значения температуры по данным Таблицы А.9 Приложения А, измеряют их компаратором и заносят в эту же таблицу. Вычисляют значение абсолютной погрешности воспроизведения по формуле (1).

Выполняют изложенные выше действия для термопар типов: K, T, E, R, S, B,C, L, U, N.

Результаты поверки считают положительными, если полученные значения погрешностей не превышают нормируемых по данным таблицы А.9 Приложения А.

5.3.11. Определение абсолютной погрешности измерения температуры (при помощи терморезистора).

Абсолютная погрешность измерений температуры определяется методом прямых измерений. Для определения погрешности при четырехпроводной схеме подключения соединяют клеммы 4, 5, 6 и 7 (см. рис. 1) поверяемого прибора с выходными клеммами FLUKE 5520А. На испытуемом приборе устанавливают режим измерения, а на FLUKE 5520A режим воспроизведения температуры для терморезистора типа Ni120.

На FLUKE 5520А воспроизводят значение температуры по данным Таблицы А.10 Приложения А. Фиксируют результаты измерения поверяемого прибора и заносят их в эту же таблицу. Вычисляют значение абсолютной погрешности измерения по формуле (1).

Для определения погрешности при трехпроводной схеме подключения соединяют клеммы 4, 5 и 7 (см. рис. 1) поверяемого прибора с выходными клеммами FLUKE 5520А. Далее выполняют действия, изложенные в предыдущем абзаце.

Выполняют изложенные выше действия для терморезисторов типа: Pt100-385, Pt100-3926, Pt100-3916, Pt200-385, Pt500-385, Pt1000-385, CU10.

Результаты поверки считают положительными, если полученные значения погрешностей не превышают нормируемых по данным таблицы А.10 Приложения А.

5.3.12. Определение абсолютной погрешности воспроизведения температуры (имитация терморезистора).

- Абсолютная погрешность измерений температуры определяется методом прямых измерений. Соединяют клеммы 4 и 5 (см. рис. 1) поверяемого прибора с соответствующими клеммами мультиметра. На калибраторе устанавливают режим воспроизведения температуры для терморезистора типа Ni120 и выставляют значение температуры в соответствии с Таблицей А.12 Приложения А, фиксируют результаты измерения в эту же таблицу.

Проделывают перечисленные выше операции для терморезисторов типа: Pt100-385, Pt100-3926, Pt100-3916, Pt200-385, Pt500-385, Pt1000-385, CU10.

Результаты поверки считают положительными, если измеренные значения сопротивлений терморезисторов на превышают интервалов допускаемых значений по данным таблицы А.11 Приложения А.

- 6. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

Положительные результаты поверки калибратора оформляют свидетельством о поверке в соответствии с ПР 50.2.006-94.

При несоответствии результатов поверки требованиям любого из пунктов настоящей методики калибратор к дальнейшей эксплуатации не допускают и выдают извещение о непригодности в соответствии с ПР 50.2.006-94. В извещении указывают причину непригодности и приводят указание о направлении калибратора в ремонт или невозможности его дальнейшего использования.

Начальник лаборатории№447

ГЦИ СИ ФГУ «Ростест-Москва»	____________	Е.В. Котельников

Приложение А (Рекомендуемое)

Протоколы результатов поверки калибратора универсального FLUKE 726

Таблица А.1 – Форма протокола результатов поверки калибраторов по измерению напряжения постоянного тока

| Модель калибратора | Диапазон Измерения (В) | Показания калибратора FLUKE 5520A (В) | Показания поверяемого прибора (В) | Абсолютная погрешность измерения (В) | Пределы доп. погрешности (В) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FLUKE 726 | От 0 до 30 | 3 |  |  | ± 0,0203 В |
|  |  | 15 |  |  | ± 0,0215 В |
|  |  | 30 |  |  | ± 0,023 В |
|  | От 0 до 20 | 2 |  |  | ± 0,0202 В |
|  |  | 10 |  |  | ± 0,021 В |
|  |  | 20 |  |  | ± 0,022 В |
|  | От 0 до 0,09 | 0,009 |  |  | ± 0,000010 В |
|  |  | 0,045 |  |  | ± 0,0000145 В |
|  |  | 0,09 |  |  | ± 0,000019 В |

Таблица А.2 – Форма протокола результатов поверки калибраторов по измерению силы постоянного тока

| Модель калибратора | Диапазон измерения | Показания калибратора FLUKE 5520A (мА) | Показания поверяемого прибора (мА) | Абсолютная погрешность измерения (мА) | Пределы доп. погрешности (мА) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FLUKE 726 | от 0 до 24 мА | 2,4 |  |  | ± 0,00224 |
|  |  | 12 |  |  | ± 0,0032 |
|  |  | 24 |  |  | ± 0,0044 |

Таблица А.3 – Форма протокола результатов поверки калибраторов по воспроизведению напряжения постоянного тока

| Модель калибратора | Диапазон воспроизведения (В) | Показания поверяемого прибора (В) | Показания мультиметра 3458А (В) | Абсолютная погрешность измерения (В) | Пределы доп. погрешности (В) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FLUKE 726 | От 0 до 0,1 | 0,01 |  |  | ± 0,000011 |
|  |  | 0,05 |  |  | ± 0,000015 |
|  |  | 0,1 |  |  | ± 0,00002 |
|  | От 0 до 20 | 2 |  |  | ± 0,0022 |
|  |  | 10 |  |  | ± 0,003 |
|  |  | 20 |  |  | ± 0,004 |

Таблица А.4 – Форма протокола результатов поверки калибраторов по воспроизведению силы постоянного тока

| Модель калибратора | Диапазон воспроизведения (мА) | Показания поверяемого прибора (мА) | Установленное значение силы тока (мА) | Абсолютная погрешность измерения (мА) | Пределы доп. погрешности (мА) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FLUKE 726 | От 0 до 24 | 2,4 |  |  | ± 0,00224 |
|  |  | 12 |  |  | ± 0,0032 |
|  |  | 24 |  |  | ± 0,0044 |

Таблица А.5 – Форма протокола результатов поверки калибраторов по измерению электрического сопротивления

| Модель калибратора | Схема подключения | Диапазон измерения | Показания Калибратора FLUKE 5520A (Ом) | Показания поверяемого прибора (Ом) | Абсолютная погрешность измерения (Ом) | Пределы доп. погрешности (Ом) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FLUKE 726 | Двухпроводная | От 0 до 400 Ом | 40 |  |  | ± 0,106 |
|  |  |  | 200 |  |  | ± 0,13 |
|  |  |  | 400 |  |  | ± 0,16 |
|  |  | От 0,4 до 4 кОм | 760 |  |  | ± 0,614 |
|  |  |  | 2200 |  |  | ± 0,83 |
|  |  |  | 4000 |  |  | ± 1,1 |

Таблица А.6 – Форма протокола результатов поверки калибраторов по воспроизведению электрического сопротивления

| Модель калибратора | Диапазон воспроизведения | Входной ток от измерительного прибора (мА) | Показания Калибратора FLUKE 5520A (Ом) | Показания поверяемого прибора (Ом) | Относительная погрешность измерения (Ом) | Предел доп. относительной погрешности (Ом) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FLUKE 726 | От 5 до 400 Ом | от 0,1 до 0,5 | 44,5 |  |  | ± 0,106675 |
|  |  |  | 202,5 |  |  | ± 0,130375 |
|  |  |  | 400 |  |  | ± 0,16 |
|  | От 5 до 400 Ом | от 0,5 до 3 | 44,5 |  |  | ± 0,056675 |
|  |  |  | 202,5 |  |  | ± 0,080375 |
|  |  |  | 400 |  |  | ± 0,11 |
|  | От 0,4 до 1,5 кОм | от 0,05 до 0,8 | 510 |  |  | ± 0,5765 |
|  |  |  | 950 |  |  | ± 0,6425 |
|  |  |  | 1500 |  |  | ± 0,725 |
|  | От 1,5 до 2 кОм | от 0,05 до 0,4 | 1750 |  |  | ± 0,7625 |
|  |  |  | 2750 |  |  | ± 0,9125 |
|  |  |  | 4000 |  |  | ± 1,1 |

Таблица А.7 – Форма протокола результатов поверки калибраторов по измерению частоты

| Модель калибратора | Диапазон измерения | Показания калибратора FLUKE 5520A | Показания поверяемого прибора | Абсолютная погрешность измерения | Пределы доп. погрешности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FLUKE 726 | (от 2 до 1000) CPM | 1,69(6) Гц (101,8 CPM) |  |  | ± 0,1509 СРМ |
|  |  | 8,35 Гц (501 CPM) |  |  | ± 0,3505 СРМ |
|  |  | 16,(6) Гц (1000 CPM) |  |  | ± 0,6 СРМ |
|  | (от 1 до 1000) Гц | 101 Гц |  |  | ± 1,05045 Гц |
|  |  | 501 Гц |  |  | ± 1,25025 Гц |
|  |  | 1000 Гц |  |  | ± 1,5 Гц |
|  | (от 1 до 15) кГц | 2,4 кГц |  |  | ± 1,3 Гц |
|  |  | 8,0 кГц |  |  | ± 4,1 Гц |
|  |  | 15,0 кГц |  |  | ± 7,6 Гц |
| Примечание: - 1CPM=1/60 Гц; - Форма сигнала: прямоугольная, амплитудой 2,5 В. |  |  |  |  |  |

Таблица А.8 – Форма протокола результатов поверки калибраторов по воспроизведению частоты постоянного тока

| Модель калибратора | Диапазон воспроизведения | Показания поверяемого прибора (Гц) | Показания мультиметра 3458А (Гц) | Абсолютная погрешность измерения (Гц) | Пределы доп. погрешности (Гц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FLUKE 726 | (от 2 до 1000) CPM | 1,696666667 |  |  | ± 0,000848333 |
|  |  | 8,35 |  |  | ± 0,004175 |
|  |  | 16,66666667 |  |  | ± 0,008333333 |
|  | (от 1 до 1000) Гц | 100,9 |  |  | ± 0,05045 |
|  |  | 500,5 |  |  | ± 0,25025 |
|  |  | 1000 |  |  | ± 0,5 |
|  | (от 1 до10) кГц | 1900 |  |  | ± 4,75 |
|  |  | 5500 |  |  | ± 13,75 |
|  |  | 10000 |  |  | ± 25 |
|  | (от 10 до15) кГц | 10500 |  |  | ± 52,5 |
|  |  | 12500 |  |  | ± 62,5 |
|  |  | 15000 |  |  | ± 75 |
| Примечание: - 1CPM=1/60 Гц; - Форма сигнала: прямоугольная, амплитудой 2,5 В. |  |  |  |  |  |

Таблица А.9 – Форма протокола результатов поверки калибраторов по измерению (воспроизведению) температуры

при помощи термопары

| Модель калибратора | Тип термопары | Диапазон измерения (воспроизведения), ºС | Воспроизведенное значение температуры, ºС | Измеренное значение температуры, ºС | Абсолютная погрешность измерения (воспроизведения), ºС | Пределы доп. погрешности, ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FLUKE 726 | J | от -210 до 0 | -189 |  |  | ± 0,6 |
|  |  |  | -105 |  |  | ± 0,6 |
|  |  |  | 0 |  |  | ± 0,6 |
|  |  | от 0 до 800 | 80 |  |  | ± 0,4 |
|  |  |  | 400 |  |  | ± 0,4 |
|  |  |  | 800 |  |  | ± 0,4 |
|  |  | от 800 до 1200 | 840 |  |  | ± 0,5 |
|  |  |  | 1000 |  |  | ± 0,5 |
|  |  |  | 1200 |  |  | ± 0,5 |
|  | K | от -200 до 0 | -180 |  |  | ± 0,8 |
|  |  |  | -100 |  |  | ± 0,8 |
|  |  |  | 0 |  |  | ± 0,8 |
|  |  | от 0 до 1000 | 100 |  |  | ± 0,5 |
|  |  |  | 500 |  |  | ± 0,5 |
|  |  |  | 1000 |  |  | ±0,5 |
|  |  | от 1000 до 1372 | 1037,2 |  |  | ± 0,7 |
|  |  |  | 1186 |  |  | ± 0,7 |
|  |  |  | 1372 |  |  | ± 0,7 |
|  | T | от -250 до 0 | -225 |  |  | ± 0,8 |
|  |  |  | -125 |  |  | ± 0,8 |
|  |  |  | 0 |  |  | ± 0,8 |
|  |  | от 0 до 400 | 40 |  |  | ± 0,4 |
|  |  |  | 200 |  |  | ± 0,4 |
|  |  |  | 400 |  |  | ± 0,4 |

Продолжение табл. 9

| Модель калибратора | Тип термопары | Диапазон измерения (воспроизведения), ºС | Воспроизведенное значение температуры, ºС | Измеренное значение температуры, ºС | Абсолютная погрешность измерения (воспроизведения), ºС | Пределы доп. погрешности, ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FLUKE 726 | E | от -250 до -100 | -230 |  |  | ± 0,8 |
|  |  |  | -170 |  |  | ± 0,8 |
|  |  |  | -100 |  |  | ± 0,8 |
|  |  | от -100 до 1000 | -50 |  |  | ± 0,4 |
|  |  |  | 250 |  |  | ± 0,4 |
|  |  |  | 500 |  |  | ± 0,4 |
|  |  |  | 750 |  |  | ± 0,4 |
|  |  |  | 1000 |  |  | ± 0,4 |
|  | R | от 0 до 1767 | 176,7 |  |  | ± 1,4 |
|  |  |  | 883,5 |  |  | ± 1,4 |
|  |  |  | 1767 |  |  | ± 1,4 |
|  | S | от 0 до 1767 | 176,7 |  |  | ± 1,4 |
|  |  |  | 883,5 |  |  | ± 1,4 |
|  |  |  | 1767 |  |  | ± 1,4 |

Продолжение табл. 9

| Модель калибратора | Тип термопары | Диапазон измерения (воспроизведения), ºС | Воспроизведенное значение температуры, ºС | Измеренное значение температуры, ºС | Абсолютная погрешность измерения (воспроизведения), ºС | Пределы доп. погрешности, ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FLUKE 726 | B | от 600 до 800 | 620 |  |  | ± 1,4 |
|  |  |  | 700 |  |  | ± 1,4 |
|  |  |  | 800 |  |  | ± 1,4 |
|  |  | от 800 до 1000 | 820 |  |  | ± 1,5 |
|  |  |  | 900 |  |  | ± 1,5 |
|  |  |  | 1000 |  |  | ± 1,5 |
|  |  | от 1000 до 1820 | 1082 |  |  | ± 1,7 |
|  |  |  | 1410 |  |  | ± 1,7 |
|  |  |  | 1820 |  |  | ± 1,7 |
|  | C | от 0 до 1000 | 100 |  |  | ± 0,8 |
|  |  |  | 500 |  |  | ± 0,8 |
|  |  |  | 1000 |  |  | ± 0,8 |
|  |  | 1000 до 2316 | 1131,6 |  |  | ± 2,5 |
|  |  |  | 1658 |  |  | ± 2,5 |
|  |  |  | 2316 |  |  | ± 2,5 |
|  | L | от -200 до 0 | -180 |  |  | ± 0,45 |
|  |  |  | -100 |  |  | ± 0,45 |
|  |  |  | 0 |  |  | ± 0,45 |
|  |  | от 0 до 900 | 90 |  |  | ± 0,4 |
|  |  |  | 450 |  |  | ± 0,4 |
|  |  |  | 900 |  |  | ± 0,4 |

Продолжение табл. 9

| Модель калибратора | Тип термопары | Диапазон измерения (воспроизведения), ºС | Воспроизведенное значение температуры, ºС | Измеренное значение температуры, ºС | Абсолютная погрешность измерения (воспроизведения), ºС | Пределы доп. погрешности, ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FLUKE 726 | U | от -200 до 0 | -180 |  |  | ± 0,7 |
|  |  |  | -100 |  |  | ± 0,7 |
|  |  |  | 0 |  |  | ± 0,7 |
|  |  | от 0 до 600 | 60 |  |  | ± 0,45 |
|  |  |  | 300 |  |  | ± 0,45 |
|  |  |  | 600 |  |  | ± 0,45 |
|  | N | от -200 до 0 | -180 |  |  | ± 1 |
|  |  |  | -100 |  |  | ± 1 |
|  |  |  | 0 |  |  | ± 1 |
|  |  | от 0 до 1300 | 130 |  |  | ± 0,6 |
|  |  |  | 650 |  |  | ± 0,6 |
|  |  |  | 1300 |  |  | ± 0,6 |

Таблица А.10 – Форма протокола результатов поверки калибраторов по измерению температуры при помощи терморезистора

| Модель калибратора | Схема подключения | Тип терморезистора | Диапазон измерения, ºС | Показания Калибратора FLUKE 5520A, ºС | Показания поверяемого прибора, ºС | Абсолютная погрешность измерения, ºС | Пред. значение допускаемой погрешности, ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FLUKE 726 | Четырехпроводная | Ni 120 | от -80 до 260 | -46 |  |  | ± 0,15 |
|  |  |  |  | 5 |  |  | ± 0,15 |
|  |  |  |  | 90 |  |  | ± 0,15 |
|  |  |  |  | 175 |  |  | ± 0,15 |
|  |  |  |  | 255 |  |  | ± 0,15 |
|  |  | Pt 100 - 385 | от -200 до 100 | -170 |  |  | ± 0,15 |
|  |  |  |  | -125 |  |  | ± 0,15 |
|  |  |  |  | -50 |  |  | ± 0,15 |
|  |  |  |  | 25 |  |  | ± 0,15 |
|  |  |  |  | 100 |  |  | ± 0,15 |
|  |  |  | от 100 до 300 | 120 |  |  | ± 0,25 |
|  |  |  |  | 200 |  |  | ± 0,25 |
|  |  |  |  | 300 |  |  | ± 0,25 |
|  |  |  | от 300 до 600 | 330 |  |  | ± 0,35 |
|  |  |  |  | 450 |  |  | ± 0,35 |
|  |  |  |  | 600 |  |  | ± 0,35 |
|  |  |  | от 600 до 800 | 620 |  |  | ± 0,45 |
|  |  |  |  | 700 |  |  | ± 0,45 |
|  |  |  |  | 795 |  |  | ± 0,45 |
|  |  | Pt 100 - 3926 | от -200 до 100 | -170 |  |  | ± 0,15 |
|  |  |  |  | -125 |  |  | ± 0,15 |
|  |  |  |  | -50 |  |  | ± 0,15 |
|  |  |  |  | 25 |  |  | ± 0,15 |
|  |  |  |  | 100 |  |  | ± 0,15 |
|  |  |  | от 100 до 300 | 120 |  |  | ± 0,25 |
|  |  |  |  | 200 |  |  | ± 0,25 |
|  |  |  |  | 300 |  |  | ± 0,25 |
|  |  |  | от 300 до 630 | 333 |  |  | ± 0,35 |
|  |  |  |  | 465 |  |  | ± 0,35 |
|  |  |  |  | 625 |  |  | ± 0,35 |

Продолжение таблицы А.10

| Модель калибратора | Схема подключения | Тип терморезистора | Диапазон измерения, ºС | Показания Калибратора FLUKE 5520A, ºС | Показания поверяемого прибора, ºС | Абсолютная погрешность измерения, ºС | Пред. значение допускаемой погрешности, ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FLUKE 726 | Четырехпроводная | Pt 100 - 3916 | от -200 до 100 | -170 |  |  | ± 0,15 |
|  |  |  |  | -125 |  |  | ± 0,15 |
|  |  |  |  | -50 |  |  | ± 0,15 |
|  |  |  |  | 25 |  |  | ± 0,15 |
|  |  |  |  | 100 |  |  | ± 0,15 |
|  |  |  | от 100 до 300 | 120 |  |  | ± 0,25 |
|  |  |  |  | 200 |  |  | ± 0,25 |
|  |  |  |  | 300 |  |  | ± 0,25 |
|  |  |  | от 300 до 630 | 333 |  |  | ± 0,35 |
|  |  |  |  | 465 |  |  | ± 0,35 |
|  |  |  |  | 625 |  |  | ± 0,35 |
|  |  | Pt 200 - 385 | от -200 до 100 | -170 |  |  | ± 0,75 |
|  |  |  |  | -125 |  |  | ± 0,75 |
|  |  |  |  | -50 |  |  | ± 0,75 |
|  |  |  |  | 25 |  |  | ± 0,75 |
|  |  |  |  | 100 |  |  | ± 0,75 |
|  |  |  | от 100 до 300 | 120 |  |  | ± 0,85 |
|  |  |  |  | 200 |  |  | ± 0,85 |
|  |  |  |  | 300 |  |  | ± 0,85 |
|  |  |  | от 300 до 630 | 333 |  |  | ± 0,95 |
|  |  |  |  | 465 |  |  | ± 0,95 |
|  |  |  |  | 625 |  |  | ± 0,95 |

Продолжение табл. 10

| Модель калибратора | Схема подключения | Тип терморезистора | Диапазон измерения, ºС | Показания Калибратора FLUKE 5520A, ºС | Показания поверяемого прибора, ºС | Абсолютная погрешность измерения, ºС | Пред. значение допускаемой погрешности, ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FLUKE 726 | Четырехпроводная | Pt 500 - 385 | от -200 до 100 | -170 |  |  | ± 0,35 |
|  |  |  |  | -125 |  |  | ± 0,35 |
|  |  |  |  | -50 |  |  | ± 0,35 |
|  |  |  |  | 25 |  |  | ± 0,35 |
|  |  |  |  | 100 |  |  | ± 0,35 |
|  |  |  | от 100 до 300 | 120 |  |  | ± 0,45 |
|  |  |  |  | 200 |  |  | ± 0,45 |
|  |  |  |  | 300 |  |  | ± 0,45 |
|  |  |  | от 300 до 630 | 333 |  |  | ± 0,55 |
|  |  |  |  | 465 |  |  | ± 0,55 |
|  |  |  |  | 625 |  |  | ± 0,55 |
|  |  | Pt 1000 - 385 | от -200 до 100 | -170 |  |  | ± 0,15 |
|  |  |  |  | -125 |  |  | ± 0,15 |
|  |  |  |  | -50 |  |  | ± 0,15 |
|  |  |  |  | 25 |  |  | ± 0,15 |
|  |  |  |  | 100 |  |  | ± 0,15 |
|  |  |  | от 100 до 300 | 120 |  |  | ± 0,25 |
|  |  |  |  | 200 |  |  | ± 0,25 |
|  |  |  |  | 300 |  |  | ± 0,25 |
|  |  |  | от 300 до 630 | 333 |  |  | ± 0,35 |
|  |  |  |  | 465 |  |  | ± 0,35 |
|  |  |  |  | 625 |  |  | ± 0,35 |
|  |  | CU10 | от -10 до 250 | 15 |  |  | ± 1,8 |
|  |  |  |  | 52,5 |  |  | ± 1,8 |
|  |  |  |  | 115 |  |  | ± 1,8 |
|  |  |  |  | 177,5 |  |  | ± 1,8 |
|  |  |  |  | 235 |  |  | ± 1,8 |

Продолжение табл. 10

| Модель калибратора | Схема подключения | Тип терморезистора | Диапазон измерения, ºС |  | Показания Калибратора FLUKE 5520A, ºС | Показания поверяемого прибора, ºС |  | Абсолютная погрешность измерения, ºС |  | Пред. значение допускаемой погрешности, ºС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FLUKE 726 | Трехпроводная | Ni 120 | от -80 до 260 |  | -46 |  |  |  |  | ± 0,2 |  |
|  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | ± 0,2 |  |
|  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | ± 0,2 |  |
|  |  |  |  |  | 175 |  |  |  |  | ± 0,2 |  |
|  |  |  |  |  | 255 |  |  |  |  | ± 0,2 |  |
|  |  | Pt 100 - 385 | от -200 до 100 |  | -170 |  |  |  |  | ± 0,2 |  |
|  |  |  |  |  | -125 |  |  |  |  | ± 0,2 |  |
|  |  |  |  |  | -50 |  |  |  |  | ± 0,2 |  |
|  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | ± 0,2 |  |
|  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | ± 0,2 |  |
|  |  |  | от 100 до 300 |  | 120 |  |  |  |  | ± 0,3 |  |
|  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | ± 0,3 |  |
|  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | ± 0,3 |  |
|  |  |  | от 300 до 600 |  | 330 |  |  |  |  | ± 0,4 |  |
|  |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  | ± 0,4 |  |
|  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  | ± 0,4 |  |
|  |  |  | от 600 до 800 |  | 620 |  |  |  |  | ± 0,5 |  |
|  |  |  |  |  | 700 |  |  |  |  | ± 0,5 |  |
|  |  |  |  |  | 795 |  |  |  |  | ± 0,5 |  |
|  |  | Pt 100 - 3926 |  | от -200 до 100 | -170 |  |  |  |  |  | ± 0,2 |
|  |  |  |  |  | -125 |  |  |  |  |  | ± 0,2 |
|  |  |  |  |  | -50 |  |  |  |  |  | ± 0,2 |
|  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  | ± 0,2 |
|  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | ± 0,2 |
|  |  |  |  | от 100 до 300 | 120 |  |  |  |  |  | ± 0,3 |
|  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  | ± 0,3 |
|  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  | ± 0,3 |
|  |  |  |  | от 300 до 630 | 333 |  |  |  |  |  | ± 0,4 |
|  |  |  |  |  | 465 |  |  |  |  |  | ± 0,4 |
|  |  |  |  |  | 625 |  |  |  |  |  | ± 0,4 |

Продолжение табл. 10

| Модель калибратора | Схема подключения | Тип терморезистора |  | Диапазон измерения, ºС |  | Показания Калибратора FLUKE 5520A, ºС | Показания поверяемого прибора, ºС | Абсолютная погрешность измерения, ºС |  | Пред. значение допускаемой погрешности, ºС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FLUKE 726 | Трехпроводная | Pt 100 - 3916 | от -200 до 100 |  | -170 |  |  |  | ± 0,2 |  |  |
|  |  |  |  |  | -125 |  |  |  | ± 0,2 |  |  |
|  |  |  |  |  | -50 |  |  |  | ± 0,2 |  |  |
|  |  |  |  |  | 25 |  |  |  | ± 0,2 |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | ± 0,2 |  |  |
|  |  |  | от 100 до 300 |  | 120 |  |  |  | ± 0,3 |  |  |
|  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | ± 0,3 |  |  |
|  |  |  |  |  | 300 |  |  |  | ± 0,3 |  |  |
|  |  |  | от 300 до 630 |  | 333 |  |  |  | ± 0,4 |  |  |
|  |  |  |  |  | 465 |  |  |  | ± 0,4 |  |  |
|  |  |  |  |  | 625 |  |  |  | ± 0,4 |  |  |
|  |  | Pt 200 - 385 | от -200 до 100 |  | -170 |  |  |  | ± 0,8 |  |  |
|  |  |  |  |  | -125 |  |  |  | ± 0,8 |  |  |
|  |  |  |  |  | -50 |  |  |  | ± 0,8 |  |  |
|  |  |  |  |  | 25 |  |  |  | ± 0,8 |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | ± 0,8 |  |  |
|  |  |  | от 100 до 300 |  | 120 |  |  |  | ± 0,9 |  |  |
|  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | ± 0,9 |  |  |
|  |  |  |  |  | 300 |  |  |  | ± 0,9 |  |  |
|  |  |  | от 300 до 630 |  | 333 |  |  |  | ± 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 465 |  |  |  | ± 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 625 |  |  |  | ± 1 |  |  |

Продолжение табл. 10

| Модель калибратора | Схема подключения | Тип терморезистора |  | Диапазон измерения, ºС |  | Показания Калибратора FLUKE 5520A, ºС | Показания поверяемого прибора, ºС | Абсолютная погрешность измерения, ºС |  | Пред. значение допускаемой погрешности, ºС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FLUKE 726 | Трехпроводная | Pt 500 - 385 | от -200 до 100 |  | -170 |  |  |  | ± 0,4 |  |  |
|  |  |  |  |  | -125 |  |  |  | ± 0,4 |  |  |
|  |  |  |  |  | -50 |  |  |  | ± 0,4 |  |  |
|  |  |  |  |  | 25 |  |  |  | ± 0,4 |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | ± 0,4 |  |  |
|  |  |  | от 100 до 300 |  | 120 |  |  |  | ± 0,5 |  |  |
|  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | ± 0,5 |  |  |
|  |  |  |  |  | 300 |  |  |  | ± 0,5 |  |  |
|  |  |  | от 300 до 630 |  | 333 |  |  |  | ± 0,6 |  |  |
|  |  |  |  |  | 465 |  |  |  | ± 0,6 |  |  |
|  |  |  |  |  | 625 |  |  |  | ± 0,6 |  |  |
|  |  | Pt 1000 - 385 | от -200 до 100 |  | -170 |  |  |  | ± 0,2 |  |  |
|  |  |  |  |  | -125 |  |  |  | ± 0,2 |  |  |
|  |  |  |  |  | -50 |  |  |  | ± 0,2 |  |  |
|  |  |  |  |  | 25 |  |  |  | ± 0,2 |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | ± 0,2 |  |  |
|  |  |  | от 100 до 300 |  | 120 |  |  |  | ± 0,3 |  |  |
|  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | ± 0,3 |  |  |
|  |  |  |  |  | 300 |  |  |  | ± 0,3 |  |  |
|  |  |  | от 300 до 630 |  | 333 |  |  |  | ± 0,4 |  |  |
|  |  |  |  |  | 465 |  |  |  | ± 0,4 |  |  |
|  |  |  |  |  | 625 |  |  |  | ± 0,4 |  |  |
|  |  | CU10 | от -10 до 250 |  | 15 |  |  |  | ± 1,85 |  |  |
|  |  |  |  |  | 52,5 |  |  |  | ± 1,85 |  |  |
|  |  |  |  |  | 115 |  |  |  | ± 1,85 |  |  |
|  |  |  |  |  | 177,5 |  |  |  | ± 1,85 |  |  |
|  |  |  |  |  | 235 |  |  |  | ± 1,85 |  |  |

Таблица А.11 – Форма протокола результатов поверки калибраторов по воспроизведению температуры (имитация терморезистора)

| Модель калибратора | Тип терморезистора | Диапазон измерения, ºС | Воспроизведенное значение температуры, ºС | Значение сопротивления Rизм, Ом | Допустимые значения, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FLUKE 726 | Ni 120 | от -80 до 260 | -46 |  | от 88,679 до 88,876 |
|  |  |  | 5 |  | от 123,479 до 123,694 |
|  |  |  | 90 |  | от 191,522 до 191,790 |
|  |  |  | 175 |  | от 275,165 до 275,492 |
|  |  |  | 255 |  | от 373,220 до 373,640 |
|  | Pt 100 - 385 | от -200 до 100 | -170 |  | от 31,272 до 31,398 |
|  |  |  | -125 |  | от 49,998 до 50,122 |
|  |  |  | -50 |  | от 80,247 до 80,366 |
|  |  |  | 25 |  | от 109,676 до 109,792 |
|  |  |  | 100 |  | от 138,449 до 138,562 |
|  |  | от 100 до 300 | 120 |  | от 145,974 до 146,162 |
|  |  |  | 200 |  | от 175,764 до 175,948 |
|  |  |  | 300 |  | от 211,963 до 212,141 |
|  |  | от 300 до 600 | 330 |  | от 222,562 до 222,808 |
|  |  |  | 450 |  | от 264,060 до 264,298 |
|  |  |  | 600 |  | от 313,596 до 313,821 |
|  |  | от 600 до 800 | 620 |  | от 319,972 до 320,259 |
|  |  |  | 700 |  | от 345,140 до 345,420 |
|  |  |  | 795 |  | от 374,080 до 374,340 |

Продолжение табл.11

| Модель калибратора | Тип терморезистора | Диапазон измерения, ºС | Воспроизведенное значение температуры, ºС | Значение сопротивления Rизм, Ом | Допустимые значения, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FLUKE 726 | Pt 100 - 3926 | от -200 до 100 | -170 |  | от 29,963 до 30,092 |
|  |  |  | -125 |  | от 49,028 до 49,154 |
|  |  |  | -50 |  | от 79,858 до 79,979 |
|  |  |  | 25 |  | от 109,888 до 109,987 |
|  |  |  | 100 |  | от 139,214 до 139,330 |
|  |  | от 100 до 300 | 120 |  | от 146,888 до 147,081 |
|  |  |  | 200 |  | от 177,268 до 177,456 |
|  |  |  | 300 |  | от 214,185 до 214,366 |
|  |  | от 300 до 630 | 333 |  | от 226,074 до 226,325 |
|  |  |  | 465 |  | от 272,503 до 272,744 |
|  |  |  | 625 |  | от 326,048 до 326,275 |
|  | Pt 100 - 3916 | от -200 до 100 | -170 |  | от 30,054 до 30,183 |
|  |  |  | -125 |  | от 49,125 до 49,250 |
|  |  |  | -50 |  | от 79,905 до 80,027 |
|  |  |  | 25 |  | от 109,844 до 109,962 |
|  |  |  | 100 |  | от 139,113 до 139,229 |
|  |  | от 100 до 300 | 120 |  | от 146,767 до 146,959 |
|  |  |  | 200 |  | от 177,061 до 177,248 |
|  |  |  | 300 |  | от 213,867 до 214,048 |
|  |  | от 300 до 630 | 333 |  | от 225,719 до 225,969 |
|  |  |  | 465 |  | от 271,992 до 272,231 |
|  |  |  | 625 |  | от 325,335 до 325,561 |

Продолжение табл.11

| Модель калибратора | Тип терморезистора | Диапазон измерения, ºС | Воспроизведенное значение температуры, ºС | Значение сопротивления Rизм, Ом | Допустимые значения, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FLUKE 726 | Pt 200 - 385 | от -200 до 100 | -170 |  | от 62,037до 63,303 |
|  |  |  | -125 |  | от 99,504 до 100,736 |
|  |  |  | -50 |  | от 160,017 до 161,208 |
|  |  |  | 25 |  | от 218,887 до 220,051 |
|  |  |  | 100 |  | от 276,442 до 277,580 |
|  |  | от 100 до 300 | 120 |  | от 291,495 до 292,777 |
|  |  |  | 200 |  | от 351,090 до 352,340 |
|  |  |  | 300 |  | от 423,500 до 424,710 |
|  |  | от 300 до 630 | 333 |  | от 446,820 до 448,150 |
|  |  |  | 465 |  | от 537,86 до 539,140 |
|  |  |  | 625 |  | от 642,810 до 644,030 |
|  | Pt 500 - 385 | от -200 до 100 | -170 |  | от 155,936 до 157,414 |
|  |  |  | -125 |  | от 249,582 до 251,019 |
|  |  |  | -50 |  | от 400,840 до 402,230 |
|  |  |  | 25 |  | от 547,990 до 549,350 |
|  |  |  | 100 |  | от 691,860 до 693,190 |
|  |  | от 100 до 300 | 120 |  | от 729,490 до 731,190 |
|  |  |  | 200 |  | от 878,450 до 880,110 |
|  |  |  | 300 |  | от 1059,46 до1061,06 |
|  |  | от 300 до 630 | 333 |  | от 1117,74 до1119,68 |
|  |  |  | 465 |  | от 1345,32 до 1347,17 |
|  |  |  | 625 |  | от 1607,67 до 1609,43 |

| Модель калибратора | Тип терморезистора | Диапазон измерения, ºС | Воспроизведенное значение температуры, ºС | Значение сопротивления Rизм, Ом | Допустимые значения, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FLUKE 726 | Pt 1000 - 385 | от -200 до 100 | -170 |  | от 312,717 до 313,984 |
|  |  |  | -125 |  | от 499,980 до 501,220 |
|  |  |  | -50 |  | от 802,470 до 803,660 |
|  |  |  | 25 |  | от 1096,76 до 1097,93 |
|  |  |  | 100 |  | от 1384,49 до 1385,62 |
|  |  | от 100 до 300 | 120 |  | от 1459,74 до 1461,62 |
|  |  |  | 200 |  | от 1757,64 до 1759,48 |
|  |  |  | 300 |  | от 2119,62 до 2121,41 |
|  |  | от 300 до 630 | 333 |  | от 2236,19 до 2238,66 |
|  |  |  | 465 |  | от 2692,31 до 2693,67 |
|  |  |  | 625 |  | от 3215,99 до 3218,22 |
|  | CU10 | от -10 до 250 | 15 |  | от 9,547 до 9,686 |
|  |  |  | 52,5 |  | от 10,993 до 11,132 |
|  |  |  | 115 |  | от 13,406 до 13,545 |
|  |  |  | 177,5 |  | от 15,831 до 15,971 |
|  |  |  | 235 |  | от 18,071 до 18,211 |