ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Тепловизоры инфракрасные DT-870, DT-9868

Назначение средства измерений

Тепловизоры инфракрасные DT-870, DT-9868 (далее по тексту – тепловизоры) предназначены для бесконтактных измерений пространственного распределения радиационной температуры объектов по их собственному тепловому излучению в пределах зоны, определяемой полем зрения оптической системы тепловизоров, и визуализации этого распределения на дисплее.

Описание средства измерений

Принцип действия тепловизоров основан на преобразовании теплового излучения от исследуемого объекта, передаваемого через оптическую систему на приемник, в цифровой сигнал и отображении его в виде термограммы на высококонтрастном сенсорном жидкокристаллическом дисплее тепловизора. Приемник представляет собой неохлаждаемую микроболометрическую матрицу инфракрасных высокочувствительных детекторов фокальной плоскости (FPA). Тепловизоры измеряют температуру и отображают распределение температур на поверхности объекта или на границе разделения различных сред.

Тепловизоры являются переносными оптико-электронными измерительными микропроцессорными приборами, работающими в инфракрасной области электромагнитного спектра.

Тепловизоры инфракрасные DT-870, DT-9868 отличаются друг от друга по техническим и метрологическим характеристикам.

Внутреннее программное обеспечение тепловизоров позволяет определять максимальную, минимальную, среднюю температуру, температуру в любой точке теплового изображения объекта и т.д.

В тепловизорах DT-9868 запись измерительной информации производится на съемную карту памяти типа microSD и может передаваться на персональный компьютер посредством прямого подключения к USB-порту.

В тепловизорах DT-870 измерительная информация может быть записана в память микропроцессора или на съемную карту памяти типа microSD и передана посредством прямого подключения к USB-порту на персональный компьютер, а также при помощи беспроводной передачи данных Bluetooth на персональный компьютер или мобильное устройство с операционными системами iOS и Android. Для передачи результатов измерений на мобильное устройство и их последующего анализа и составления отчетов используется программное приложение «Thermview+».

Фотографии общего вида тепловизоров инфракрасных DT-870, DT-9868 приведены на рисунке 1.

| DT-870 | DT-9868 |  |
| --- | --- | --- |
| Рисунок 1 - Общий вид тепловизоров инфракрасных DT-870, DT-9868 |  |  |

Пломбирование тепловизоров не предусмотрено.

Программное обеспечение

Программное обеспечение (ПО) тепловизоров состоит из двух частей: из встроенного и автономного ПО.

Метрологически значимым является только встроенное ПО, находящееся в ПЗУ, размещенном внутри корпуса тепловизора, и недоступное для внешней модификации.

Уровень защиты программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений – «высокий» в соответствии с рекомендацией по метрологии Р 50.2.077-2014, программное обеспечение защищено от преднамеренных изменений с помощью специальных программных средств.

Идентификационные данные встроенной части ПО тепловизоров приведены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1 - Идентификационные данные встроенной части ПО тепловизоров DT-870

| Идентификационные данные (признаки) | Значение |
| --- | --- |
| Идентификационное наименование ПО | Firmware |
| Номер версии (идентификационный номер) ПО, не ниже | 1.19 |
| Цифровой идентификатор программного обеспечения | отсутствует |

Таблица 2- Идентификационные данные встроенной части ПО тепловизоров DT-9868

| Идентификационные данные (признаки) | Значение |
| --- | --- |
| Идентификационное наименование ПО | Firmware |
| Номер версии (идентификационный номер) ПО, не ниже | 1.4 |
| Цифровой идентификатор программного обеспечения | отсутствует |

Автономное программное обеспечение тепловизоров DT-870 «Thermview+» находится в свободном доступе для скачивания и устанавливается только на мобильное устройство и предназначено для анализа сохраненных в тепловизоре изображений и составления различных отчетов по данным измерений.

Метрологические и технические характеристики

Метрологические и технические характеристики тепловизоров приведены в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование характеристики | Значение |  |
| --- | --- | --- |
|  | DT-870 | DT-9868 |
| Диапазон измерений температуры, °С | от -20 до +380 | от -20 до +300 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры (в диапазоне измерений от минус 20 до плюс 100 °С включ.), °С | ±2 |  |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений температуры (в диапазоне измерений св.плюс 100 °С), % | ±2 |  |
| Порог температурной чувствительности (при температуре объекта плюс 30 °С), °С | 0,1 | 0,15 |
| Спектральный диапазон, мкм | от 8 до 14 | от 6,5 до 14 |
| Угол поля зрения, ° | 2121 | 3838 |
| Минимальное фокусное расстояние, м | 0,5 | 0,5 |
| Пространственное разрешение, мрад | 1,44 | 2,07 |
| Количество пикселей матрицы детектора, пиксели×пиксели | 320240 | 320240 |
| Запись изображений или частота обновлений, Гц | 50 | 9 |
| Габаритные размеры, мм, не более (высоташиринадлина) | 176×56×74 | 203×60×119 |
| Масса, г, не более | 255 | 412,5 |
| Напряжение питания, В | 3,7 (литий-ионная аккумуляторная батарея) |  |
| Рабочие условия эксплуатации: - температура окружающей среды, °C - относительная влажность, % | от -10 до +45 до 80 | от 0 до +50 от 10 до 90 (без конденсации) |
| Средняя наработка до отказа, ч, не менее | 40 000 |  |
| Средний срок службы, лет, не менее | 5 |  |

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист Руководства по эксплуатации на тепловизор (в правом верхнем углу) типографским способом, а также при помощи наклейки на корпус тепловизора.

Комплектность средства измерений

Таблица 4 – Комплектность средства измерений

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Тепловизор (модель в соответствии с заказом) | 1 шт. |
| USB-кабель | 1 шт. |
| Сменная карта памяти типа microSD (4 Gb) (*) | 1 шт. |
| Адаптер питания (*) | 1 шт. |
| Кейс (*) | 1 шт. |
| Штатив (*) | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации (на русском языке) | 1 экз. |
| Методика поверки МП 207-048-2018 | 1 экз. |
| Аккумуляторная литий-ионная батарея | 1 шт. |
| Примечание: (*) - поставляется только для тепловизоров DT-9868 |  |

Поверка

осуществляется по документу МП 207-048-2018 «Тепловизоры инфракрасные DT-870,         DT-9868. Методика поверки», утвержденному ФГУП «ВНИИМС» 20.11.2018 г.

Основные средства поверки:

Рабочие эталоны 2-го разряда по ГОСТ 8.558-2009 - источники излучения в виде модели абсолютно черного тела, в т.ч. и протяженные, эталонные с диапазоном воспроизводимых температур от минус 20 до плюс 400 С.

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в эксплуатационном документе.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к тепловизорам инфракрасным DT-870, DT-9868

ГОСТ Р 52931-2008 Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия.

ГОСТ 8.558-2009 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений температуры.

Техническая документация фирмы-изготовителя.

Изготовитель

Фирма «SHENZHEN EVERBEST MACHINERY INDUSTRY CO., LTD», КНР

Адрес: 19th Building, 5th Region, Baiwangxin Industry Park,Baimang, Xili, Nanshan, Shenzhen, China P.C. 518108

Телефон: (86-755)27353188

Факс: (86-755) 27652253/27653699

E-mail: cemyjm@cem-instruments.com/cemyjm@cem-meter.com.cn

Адрес в Интернет: www.cem-instruments.com/www.cem-meter.com.cn

Заявитель

Общество с ограниченной ответственностью «СЕМ ТЕСТ ИНСТРУМЕНТ»

(ООО «СЕМ ТЕСТ ИНСТРУМЕНТ»)

ИНН: 5024126805

Адрес: 143441, Московская обл., Красногорский р-н, почтовое отделение Путилково,  улица 69 км МКАД, комплекс ЗАО «ГРИНВУД», строение 1, помещение 32

Телефон: +7(495) 213-31-68

E-mail: admin@cem-instruments.ru

Адрес в Интернет: www.cem-instruments.ru

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский

научно-исследовательский институт метрологической службы»

Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 46

Тел./факс: (495) 437-55-77 / 437-56-66

E-mail: office@vniims.ru, Web-сайт: www.vniims.ru

Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМС» по проведению испытаний средств

измерений в целях утверждения типа № 30004-13 от 29.03.2018 г.

Заместитель

Руководителя Федерального

агентства по техническому

регулированию и метрологии						 	А.В. Кулешов

М.п.                               «_____» ____________ 2018 г.