- Федеральное государственное учреждение

- РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ИСПЫТАНИЙ И СЕРТИФИКАЦИИ

- (РОСТЕСТ-МОСКВА)

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Руководитель ГЦИ СИ

Зам. Генерального директора

ФГУ Ростест-Москва

___________А.С.Евдокимов

“____”______________2004 г.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Источники питания постоянного тока программируемые

«PSТ-3201», «PSТ-3202»

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

МП-048/447-2004

- Москва

2004г.

CОДЕРЖАНИЕ

1 Операции и средства поверки							3

2 Требования к квалификации поверителей					4

3 Требования безопасности								4

4 Условия поверки и подготовка к ней						5

5 Проведение поверки								5

5.1 Внешний осмотр								5

5.2 Опробование								5

  - Определение электрической прочности и сопротивления

изоляции источников питания					5

5.4	Определение метрологических характеристик			6

6 Оформление результатов поверки						11

ПРИЛОЖЕНИЕ А									12

Т88.8

- Государственная система обеспечения единства измерений

Источники питания постоянного тока программируемые

«PSТ-3201», «PSТ-3202»

Методика поверки

Дата введения в действие: «___»_________2004г.

Настоящая методика поверки (далее по тексту – "методика") распространяется на источники питания постоянного тока программируемые «PSТ-3201», «PSТ-3202» (далее по тексту – "источники питания") и устанавливает методику ее первичной и периодической поверки.

Рекомендуемый межповерочный интервал – один год.

1 Операции и средства поверки

  - При проведении поверки проводят операции, указанные в таблице 1 и должны использоваться средства поверки, указанные в таблице 2

Таблица 1 – Операции поверки

| № п/п | Операции поверки | Номер пункта методики поверки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний осмотр | 5.1 |
| 2 | Опробование | 5.2 |
| 3 | Определение электрической прочности и сопротивления изоляции | 5.3 |
| 4 | Определение метрологических характеристик | 5.4 |
| 4.1 | Определение основной абсолютной погрешности установки напряжения постоянного тока | 5.4.1 |
| 4.2 | Определение нестабильности выходного напряжения постоянного тока при изменении напряжения электропитания источника от 187 В до 253 В | 5.4.2 |
| 4.3 | Определение нестабильности выходного напряжения постоянного тока при изменении тока нагрузки | 5.4.3 |
| 4.4 | Определение уровня пульсаций выходного напряжения постоянного тока | 5.4.4 |
| 4.5 | Определение уровня шумов выходного напряжения постоянного тока | 5.4.5 |
| 4.6 | Определение основной абсолютной погрешности установки постоянного тока | 5.4.6 |
| 4.7 | Определение нестабильности выходного постоянного тока при изменении напряжения электропитания источника от 187 В до 253 В | 5.4.7 |
| 4.8 | Определение нестабильности выходного постоянного тока при изменении напряжения на нагрузке | 5.4.8 |
| 4.9 | Определение уровня пульсаций выходного постоянного тока | 5.4.9 |

При несоответствии характеристик поверяемых источников питания постоянного тока программируемых «PSТ-3201» , «PSТ-3202» установленным требованиям по любому из пунктов таблицы 1 его к дальнейшей поверке не допускают и последующие операции не проводят, за исключением оформления результатов по 6.2.

Таблица 2 – Средства поверки

| № п/п | Наименование средства измерения | Метрологические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установка пробойная универсальная УПУ-10 | От 0 до 10 кВ; погр.10 %; |
| 2 | Мегаомметр М1101 | От 0 до 200 МОм; кл.т. 1,5; |
| 3 | Мультиметр цифровой АРРА-109 | Кл.т. 0,06%, UПОСТ от 10 мкВ до 1000 В; IПОСТ от 0 до 10 А; |
| 4 | Катушка электрического сопротивления измерительная Р310 | Rн=0,01 Ом, Кл.т. 0,01 %; |
| 5 | Нагрузка электронная программируемая PEL-300 | От 50 мОм до 1 кОм; погр.  5 %; Напряжение на нагрузке от 3 В до 60 В; Ток в нагрузке от 6 мА до 60 А; |
| 6 | Лабораторный автотрансформатор УХЛ4 со встроенным вольтметром Э30 | От 0 до 300 В погр.  1,5 %; |
| 7 | Микровольтметр переменного тока В3-40 | Диапазон напряжений от 10мкВ до 300 В; Диапазон частот от 5 Гц до 5 МГц; Погрешность до 1,5 %; |

Примечание Допускается применять другие средства поверки, метрологические и технические характеристики которых не хуже приведенных в таблице 2.

2 Требования к квалификации поверителей

К поверке источников питания постоянного тока программируемых «PSТ-3201», «PSТ-3202» допускают лиц, аттестованных на право поверки средств измерений электрических величин и прошедших обучение работе с источниками питания

Поверитель должен пройти инструктаж по технике безопасности и иметь удостоверение на право работы на электроустановках с напряжением до 1000 В с группой допуска не ниже III.

3 Требования безопасности

При проведении поверки должны быть соблюдены требования ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.3-75, ГОСТ 12.3.019-80, "Правил эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей", утвержденных Главгосэнергонадзором.

Должны также быть обеспечены требования безопасности, указанные в эксплуатационных документах на средства поверки.

4 Условия поверки и подготовка к ней

4.1.	 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающей среды, С			15.....25;

- атмосферное давление, кПа					85.....105;

- относительная влажность воздуха, %			30.....80;

- электропитание - однофазная сеть, В			198...242;

- частота, Гц							49,5......50,5;

- коэффициент несинусоидальности				не более  5 %.

4.2 Средства поверки подготавливают к работе согласно указаниям, приведенным в соответствующих эксплуатационных документах.

5 Проведение поверки

5.1	Внешний осмотр

При внешнем осмотре устанавливается комплектность источников питания постоянного тока программируемых «PSТ-3201», «PSТ-3202». На корпусе источников питания постоянного тока программируемых «PSТ-3201», «PSТ-3202» не допускается наличие механических повреждений. Заводской номер, указанный на приборе, должен совпадать с номером, указанным в эксплуатационной документации.

5.2	Опробование

Подготавливают источники питания постоянного тока программируемые «PSТ-3201», «PSТ-3202» к работе согласно руководству по эксплуатации.

5.3	Определение электрической прочности и сопротивления изоляции источников питания

5.3.1	Определение электрической прочности и сопротивления изоляции источников питания выполняется следующим образом:

- Соберите схему по рисунку 1

- При помощи установки пробойной УПУ-10 подаётся испытательное напряжение 1,5 кВ между соединёнными вместе контактами цепи питания и корпусом источников питания PSТ-3201», «PSТ-3202», а также между соединёнными вместе контактами выходных цепей и корпусом источников питания.

Рисунок 1 – Структурная схема проверки электрической прочности изоляции

где 	УПУ-10 – установка пробойная универсальная;

PST-3201, 3202 – поверяемые приборы;

Результат считается положительным, если в течение одной минуты не произошло пробоя или перекрытия изоляции.

- Соберите схему по рисунку 2

- При помощи мегаомметра М1101 произведите измерение электрического сопротивления изоляции между соединёнными вместе контактами цепи питания и корпусом источников питания PSТ-3201», «PSТ-3202», а также между соединёнными вместе контактами выходных цепей и корпусом источников питания.

Рисунок 2 – Структурная схема определения электрического сопротивления изоляции

где 	М1101 – мегаомметр;

PST-3201, 3202 – поверяемые приборы;

Электрическое сопротивление изоляции между соединёнными вместе контактами цепи питания и корпусом источников питания не менее 30 МОм. Электрическое сопротивление изоляции между соединёнными вместе контактами выходных цепей и корпусом источников питания не менее 20 МОм

Результаты измерений занесите в Таблицу А1 Приложения А.

5.4	Определение метрологических характеристик

5.4.1 Определение основной абсолютной погрешности установки напряжения постоянного тока выполняют следующим образом:

Рисунок 3 – Структурная схема определения метрологических характеристик источников питания в режиме стабилизации напряжения

где 	PТS – поверяемый источник питания;

PEL-300 – электронная программируемая нагрузка;

АРРА-109 – мультиметр цифровой;

В3-40 – микровольтметр переменного тока;

- Соберите схему по рисунку 3;

- Установите на ЛАТРе напряжение UВЫХ, равным 220 В и контролируйте его по показаниям встроенного вольтметра «Э30»;

- Включите поверяемый источник питания, нажав кнопку «POWER»;

- Выберите канал, в котором будут производиться измерения, нажав кнопки «SHIFT» и «CH1»;

- Нажмите кнопку «V SET» и установите значения выходного напряжения, на поверяемом источнике, по данным таблицы А.2 Приложения А, и нажмите кнопку «ENTER»;

- Значения выходного напряжения на зажимах источника фиксируйте по показаниям мультиметра АРРА-109;

- Значения основной абсолютной погрешности установки напряжения постоянного тока вычисляют по формуле:

=Uуст-Uизм						(1)

где	 – значение основной абсолютной погрешности установки напряжения постоянного тока;

Uуст – значение напряжения по показаниям поверяемого прибора;

Uизм – значение напряжения по показаниям мультиметра АРРА-109;

- Аналогично проведите измерения для каналов «CH2» «CH3»;

Полученное значение основной абсолютной погрешности установки напряжения постоянного тока не должно превышать значений, указанных в Таблице А.2 Приложения А.

    - Определение нестабильности выходного напряжения постоянного тока при изменении напряжения электропитания источника от 187 В до 253 В выполняют следующим образом:

- Соберите схему по рисунку 3;

- Установите на ЛАТРе напряжение «UВЫХ» равным 187 В и контролируйте его по показаниям встроенного вольтметра «Э30»;

- Включите поверяемый источник питания, нажав кнопку «POWER»;

- Выберите канал, в котором будут производиться измерения, нажав кнопки «SHIFT» и «CH1»;

- Нажмите кнопку «V SET» и установите значения выходного напряжения на поверяемом источнике по данным таблицы А.3 Приложения А, и нажмите кнопку «ENTER»;

- На мультиметре АРРА-109 установите режим регистрации максимальных, минимальных и средних значений (кнопка М/М/А);

- Мультиметром АРРА-109 измерьте средние значения установленного напряжения (не менее 5 измерений);

- Значение нестабильности напряжения постоянного тока вычисляют по формуле:

Δ=UУСТ−1nUn2срn				(2);

где Δ – значение нестабильности напряжения постоянного тока;

Uуст – значение напряжения по показаниям поверяемого прибора;

Un ср – значение напряжения по показаниям мультиметра АРРА-109;

- Аналогично проведите измерения для каналов «CH2» «CH3»;

- Аналогично проводят измерения при напряжении электропитания источника равном 253 В;

Полученное значение нестабильности напряжения постоянного тока не должно превышать значений, указанных в Таблице А.3 Приложения А.

    - Определение нестабильности выходного напряжения постоянного тока при изменении тока нагрузки выполняют следующим образом:

- Соберите схему по рисунку 3;

- Установите на ЛАТРе напряжение «UВЫХ», равным 220 В и контролируйте его по показаниям встроенного вольтметра «Э30»;

- Включите поверяемый источник питания, нажав кнопку «POWER»;

- Выберите канал, в котором будут производиться измерения, нажав кнопки «SHIFT» и «CH1»;

- Нажмите кнопку «V SET» и установите значения выходного напряжения, на поверяемом источнике по данным таблицы А.4 Приложения А, и нажмите кнопку «ENTER»;

- Нажмите кнопку «I SET» и установите значения выходного тока, на поверяемом источнике максимальным для выбранного канала, и нажмите кнопку «ENTER»;

- С помощью электронной программируемой нагрузки «PEL-300» установите значение тока в нагрузке по данным таблицы А.4 Приложения А;

- На мультиметре АРРА-109 установите режим регистрации максимальных, минимальных и средних значений (кнопка М/М/А);

- Мультиметром АРРА-109 измерьте средние значения установленного напряжения (не менее 5 измерений);

- Значение нестабильности напряжения постоянного тока вычисляют по формуле (2);

- Аналогично проведите измерения для каналов «CH2» «CH3»;

Полученное значение нестабильности напряжения постоянного тока не должно превышать значений, указанных в Таблице А.4 Приложения А.

    - Определение уровня пульсаций выходного напряжения постоянного тока выполняют следующим образом:

- Соберите схему по рисунку 3;

- Установите на ЛАТРе напряжение «UВЫХ», равным 220 В и контролируйте его по показаниям встроенного вольтметра «Э30»;

- Включите поверяемый источник питания, нажав кнопку «POWER»;

- Выберите канал, в котором будут производиться измерения, нажав кнопки «SHIFT» и «CH1»;

- Нажмите кнопку «V SET» и установите значения выходного напряжения, на поверяемом источнике по данным таблицы А.5 Приложения А, и нажмите кнопку «ENTER»;

- Нажмите кнопку «I SET» и установите значения выходного тока, на поверяемом источнике максимальным, для выбранного канала, и нажмите кнопку «ENTER»;

- С помощью электронной программируемой нагрузки «PEL-300» установите значение тока в нагрузке по данным таблицы А.5 Приложения А

- Значения уровня пульсаций выходного напряжения постоянного тока фиксируйте по показаниям микровольтметра В3-40;

- Аналогично проведите измерения для каналов «CH2» «CH3»;

Полученное значение уровня пульсаций выходного напряжения постоянного тока не должно превышать значений, указанных в Таблице А.5 Приложения А.

    - Определение уровня шумов выходного напряжения постоянного тока выполняют следующим образом:

- Соберите схему по рисунку 3;

- Установите на ЛАТРе напряжение «UВЫХ», равным 220 В и контролируйте его по показаниям встроенного вольтметра «Э30»;

- Включите поверяемый источник питания, нажав кнопку «POWER»;

- Выберите канал, в котором будут производиться измерения, нажав кнопки «SHIFT» и «CH1»;

- Нажмите кнопку «V SET» и установите значения выходного напряжения, на поверяемом источнике по данным таблицы А.6 Приложения А, и нажмите кнопку «ENTER»;

- Нажмите кнопку «I SET» и установите значения выходного тока, на поверяемом источнике максимальным, для выбранного канала, и нажмите кнопку «ENTER»;

- С помощью электронной программируемой нагрузки «PEL-300» установите значение тока в нагрузке по данным таблицы А.6 Приложения А;

- Значения уровня шумов выходного напряжения постоянного тока фиксируйте по показаниям микровольтметра В3-40;

- Аналогично проведите измерения для каналов «CH2» «CH3»;

Полученное значение уровня шумов выходного напряжения постоянного тока не должно превышать значений, указанных в Таблице А.6 Приложения А.

    - Определение основной абсолютной погрешности установки постоянного тока выполняют следующим образом:

- Соберите схему по рисунку 4;

Рисунок 4 – Структурная схема определения метрологических характеристик источников питания в режиме стабилизации тока.

где 	PТS – поверяемый источник питания;

PEL-300 – электронная программируемая нагрузка;

АРРА-109 – мультиметр цифровой;

В3-40 – микровольтметр переменного тока;

Р310 – катушка электрического сопротивления измерительная;

- Установите на ЛАТРе напряжение «UВЫХ», равным 220 В и контролируйте его по показаниям встроенного вольтметра «Э30»;

- Включите поверяемый источник питания, нажав кнопку «POWER»;

- Выберите канал, в котором будут производиться измерения, нажав кнопки «SHIFT» и «CH1»;

- Нажмите кнопку «V SET» и установите значения выходного напряжения, на поверяемом источнике максимальным, для выбранного канала, и нажмите кнопку «ENTER»;

- Нажмите кнопку «I SET» и установите значения выходного тока, на поверяемом источнике по данным таблицы А.7 Приложения А, и нажмите кнопку «ENTER»;

- С помощью электронной программируемой нагрузки «PEL-300» установите значение тока в нагрузке по данным таблицы А.7 Приложения А;

- При помощи мультиметра АРРА-109 зафиксируйте напряжение на зажимах катушки Р310 в каждой точке диапазона;

- Значение основной абсолютной погрешности установки постоянного тока вычислите по формуле:

=Iуст - Uизм/RP310					(3)

где	 – значение основной абсолютной погрешности установки постоянного тока;

Iуст  – установленное значение выходного тока по показаниям поверяемого прибора;

RP310 – значение сопротивления катушки Р310;

Uизм – значение напряжения по показаниям мультиметра АРРА-109, микровольтметра переменного тока В3-40;

- Аналогично проведите измерения для каналов «CH2» «CH3»;

Полученное значение абсолютной погрешности установки постоянного тока не должно превышать значений, указанных в Таблице А.7 Приложения А.

    - Определение нестабильности выходного постоянного тока при изменении напряжения электропитания источника выполняют следующим образом:

- Соберите схему по рисунку 4;

- Установите на ЛАТРе напряжение «UВЫХ», равным 187 В и контролируйте его по показаниям встроенного вольтметра «Э30»;

- Включите поверяемый источник питания, нажав кнопку «POWER»;

- Выберите канал, в котором будут производиться измерения, нажав кнопки «SHIFT» и «CH1»;

- Нажмите кнопку «V SET» и установите значения выходного напряжения, на поверяемом источнике максимальным, для выбранного канала, и нажмите кнопку «ENTER»;

- Нажмите кнопку «I SET» и установите значения выходного тока, на поверяемом источнике по данным таблицы А.8 Приложения А, и нажмите кнопку «ENTER»;

- С помощью электронной программируемой нагрузки «PEL-300» установите значение тока в нагрузке по данным таблицы А.8 Приложения А;

- На мультиметре АРРА-109 установите режим регистрации максимальных, минимальных и средних значений (кнопка М/М/А);

- Мультиметром АРРА-109 измерьте средние значения напряжения (не менее 5 измерений) на зажимах катушки Р310;

- Значение нестабильности выходного постоянного тока вычислите по формуле:

Δ=IУСТ−1RР3101nUn2срn				(4);

где Δ – значение нестабильности выходного постоянного тока;

Iуст – установленное значение тока по показаниям испытуемого прибора;

Un ср – значение напряжения по показаниям мультиметра АРРА-109;

RP310 – значение сопротивления катушки Р310;

- Аналогично проведите измерения для каналов «CH2» «CH3»;

- Аналогично проведите измерения при напряжении электропитания источника равном 253 В;

Полученное значение нестабильности постоянного тока не должно превышать значений, указанных в Таблице А.8 Приложения А.

    - Определение нестабильности выходного постоянного тока при изменении напряжения на нагрузке выполняют следующим образом:

- Соберите схему по рисунку 4;

- Установите на ЛАТРе напряжение «UВЫХ», равным 220 В и контролируйте его по показаниям встроенного вольтметра «Э30»;

- Включите поверяемый источник питания, нажав кнопку «POWER»;

- Выберите канал, в котором будут производиться измерения, нажав кнопки «SHIFT» и «CH1»;

- Нажмите кнопку «I SET» и установите значения выходного тока, на поверяемом источнике по данным Таблицы А.9 Приложения А, и нажмите кнопку «ENTER»;

- С помощью электронной программируемой нагрузки «PEL-300» установите значение сопротивления нагрузки по данным таблицы А.9 Приложения А;

- Нажмите кнопку «V SET» и установите значения выходного напряжения, на поверяемом источнике по данным Таблицы А.9 Приложения А, и нажмите кнопку «ENTER»;

- На мультиметре АРРА-109 установите режим регистрации максимальных, минимальных и средних значений (кнопка М/М/А);

- Мультиметром АРРА-109 измерьте средние значения напряжения (не менее 5 измерений) на зажимах катушки Р310;

- Значение нестабильности постоянного тока вычислите по формуле(4);

- Аналогично проведите измерения для каналов «CH2» «CH3»;

Полученное значение нестабильности постоянного тока не должно превышать значений, указанных в Таблице А.9 Приложения А.

    - Определение уровня пульсаций выходного постоянного тока выполняют следующим образом:

- Соберите схему по рисунку 5;

- Установите на ЛАТРе напряжение «UВЫХ», равным 220 В и контролируйте его по показаниям встроенного вольтметра «Э30»;

- Включите поверяемый источник питания нажав кнопку «POWER»;

- Выберите канал, в котором будут производиться измерения, нажав кнопки «SHIFT» и «CH1»;

- Нажмите кнопку «V SET» и установите значения выходного напряжения, на поверяемом источнике поданным Таблицы А10, и нажмите кнопку «ENTER»;

- Нажмите кнопку «I SET» и установите значения выходного тока, на поверяемом источнике максимальным, для выбранного канала, и нажмите кнопку «ENTER»;

- С помощью электронной программируемой нагрузки «PEL-300» установите значение тока в нагрузке по данным таблицы А.10 Приложения А

- На зажимах Р361 при помощи микровольтметра В3-40 зафиксируйте значения уровня пульсаций выходного напряжения постоянного тока;

- Значение уровня пульсаций выходного постоянного тока вычислите по формуле:

Iпульс=UР310/RP310					(5)

где 	Iпульс – значение уровня пульсаций выходного постоянного тока;

UР310 – значение напряжения по показаниям микровольтметра В3-40;

RP310 – значение сопротивления катушки Р310;

- Аналогично проведите измерения для каналов «CH2» «CH3»;

Полученное значение уровня пульсаций выходного постоянного тока не должно превышать значений, указанных в Таблице А.10 Приложения А.

6 Оформление результатов поверки

6.1 Положительные результаты поверки источников питания постоянного тока, программируемых «PSТ-3201», «PSТ-3202» оформляют свидетельством о поверке в соответствии с ПР 50.2.006-94.

6.2 При несоответствии результатов поверки требованиям любого из пунктов настоящей методики источники питания постоянного тока, программируемые «PSТ-3201», «PSТ-3202» к дальнейшей эксплуатации не допускают и выдают извещение о непригодности в соответствии с ПР 50.2.006-94. В извещении указывают причину непригодности и приводят указание о направлении источников питания постоянного тока, программируемых «PSТ-3201», «PSТ-3202» в ремонт или невозможности его дальнейшего использования.

Начальник лаборатории №447

ГЦИ СИ ФГУ «Ростест-Москва»							Е.В.Котельников

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(Рекомендуемое)

Таблицы протоколов, результатов поверки источников питания постоянного тока, программируемых

«PSТ-3201» , «PSТ-3202»

Таблица А.1 – Определение электрической прочности и сопротивления изоляции источников питания постоянного тока программируемых «PSТ-3201» , «PSТ-3202»

| Определение электрической прочности изоляции источников |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование источника питания | Между контактами цепи питания и корпусом источников питания (Результат) | Между контактами выходных цепей и корпусом источников питания (Результат) |
| PST-3201 |  |  |
| PST-3202 |  |  |
| Определение электрического сопротивления изоляции источников |  |  |
| - Наименование источника питания | Между контактами цепи питания и корпусом источников питания (Результат) | Между контактами выходных цепей и корпусом источников питания (Результат) |
| PST-3201 |  |  |
| PST-3202 |  |  |

Таблица А.2 - Определение основной абсолютной погрешности установки напряжения постоянного тока.

| Значение напряжения по показаниям поверяемого прибора, В |  | Измеренное значение напряжения по показаниям АРРА-109,В | Абсолютная погрешность установки напряжения , В | Нормируемое значение абсолютной погрешности, В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник питания «PSТ-3201» |  |  |  |  |
| 1,00 | СН1 |  |  | 0,018 |
| 16,00 |  |  |  | ±0,09 |
| 32,00 |  |  |  | 0,266 |
| 1,00 | СН2 |  |  | 0,018 |
| 16,00 |  |  |  | ±0,09 |
| 32,00 |  |  |  | 0,266 |
| 1,00 | СН3 |  |  | 0,018 |
| 16,00 |  |  |  | ±0,09 |
| 32,00 |  |  |  | 0,266 |
| Источник питания «PSТ-3202» |  |  |  |  |
| 1,00 | СН1 |  |  | 0,018 |
| 16,00 |  |  |  | ±0,09 |
| 32,00 |  |  |  | 0,266 |
| 1,00 | СН2 |  |  | 0,018 |
| 16,00 |  |  |  | ±0,09 |
| 32,00 |  |  |  | 0,266 |
| 1,00 | СН3 |  |  | 0,018 |
| 3,00 |  |  |  | ±0,025 |
| 6,00 |  |  |  | 0,040 |

Таблица А.3 – Определение нестабильности выходного напряжения постоянного тока при изменении напряжения электропитания источника

| Значение напряжения по показаниям поверяемого прибора, В |  | Измеренное значение напряжения по показаниям АРРА-109, В | Значение нестабильности напряжения, мВ | Нормируемое значение нестабильности напряжения, мВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| Источник питания «PSТ-3201» |  |  |  |  |
| Напряжение электропитания источника 187 В |  |  |  |  |
| 1,00 | СН1 |  |  | Не более 3 |
| 16,00 |  |  |  |  |
| 32,00 |  |  |  |  |
| 1,00 | СН2 |  |  | Не более 3 |
| 16,00 |  |  |  |  |
| 32,00 |  |  |  |  |
| 1,00 | СН3 |  |  | Не более 3 |
| 16,00 |  |  |  |  |
| 32,00 |  |  |  |  |
| Напряжение электропитания источника 253 В |  |  |  |  |
| 1,00 | СН1 |  |  | Не более 3 |
| 16,00 |  |  |  |  |
| 32,00 |  |  |  |  |
| 1,00 | СН2 |  |  | Не более 3 |
| 16,00 |  |  |  |  |
| 32,00 |  |  |  |  |
| 1,00 | СН3 |  |  | Не более 3 |
| 16,00 |  |  |  |  |
| 32,00 |  |  |  |  |
| Источник питания «PSТ-3202» |  |  |  |  |
| Напряжение электропитания источника 187 В |  |  |  |  |
| 1,00 | СН1 |  |  | Не более 3 |
| 16,00 |  |  |  |  |
| 32,00 |  |  |  |  |
| 1,00 | СН2 |  |  | Не более 3 |
| 16,00 |  |  |  |  |
| 32,00 |  |  |  |  |
| 1,00 | СН3 |  |  | Не более 3 |
| 3,00 |  |  |  |  |
| 6,00 |  |  |  |  |
| Напряжение электропитания источника 253 В |  |  |  |  |
| 1,00 | СН1 |  |  | Не более 3 |
| 16,00 |  |  |  |  |
| 32,00 |  |  |  |  |
| 1,00 | СН2 |  |  | Не более 3 |
| 16,00 |  |  |  |  |
| 32,00 |  |  |  |  |
| 1,00 | СН3 |  |  | Не более 3 |
| 3,00 |  |  |  |  |
| 6,00 |  |  |  |  |

Таблица А.4 – Определение нестабильности выходного напряжения постоянного тока при изменении тока нагрузки

| Значение напряжения по показаниям поверяемого прибора, В | Установленное значение тока в нагрузке показаниям PEL-300, А | Значение нестабильности напряжения, мВ | Нормируемое значение нестабильности напряжения, мВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Продолжение Таблицы А4

| 1 |  | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник питания «PSТ-3201» |  |  |  |  |
| 1,00 | СН1 | 0,05 |  | Не более 3 |
|  |  | 0,50 |  |  |
|  |  | 1,00 |  |  |
| 16,00 |  | 0,05 |  |  |
|  |  | 0,50 |  |  |
|  |  | 1,00 |  |  |
| 32,00 |  | 0,05 |  |  |
|  |  | 0,50 |  |  |
|  |  | 1,00 |  |  |
| 1,00 | СН2 | 0,05 |  | Не более 3 |
|  |  | 0,50 |  |  |
|  |  | 1,00 |  |  |
| 16,00 |  | 0,05 |  |  |
|  |  | 0,50 |  |  |
|  |  | 1,00 |  |  |
| 32,00 |  | 0,05 |  |  |
|  |  | 0,50 |  |  |
|  |  | 1,00 |  |  |
| 1,00 | СН3 | 0,05 |  | Не более 3 |
|  |  | 0,50 |  |  |
|  |  | 1,00 |  |  |
| 16,00 |  | 0,05 |  |  |
|  |  | 0,50 |  |  |
|  |  | 1,00 |  |  |
| 32,00 |  | 0,05 |  |  |
|  |  | 0,50 |  |  |
|  |  | 1,00 |  |  |
| Источник питания «PSТ-3202» |  |  |  |  |
| 1,00 | СН1 | 0,05 |  | Не более 3 |
|  |  | 1,00 |  |  |
|  |  | 2,00 |  |  |
| 16,00 |  | 0,05 |  |  |
|  |  | 1,00 |  |  |
|  |  | 2,00 |  |  |
| 32,00 |  | 0,05 |  |  |
|  |  | 1,00 |  |  |
|  |  | 2,00 |  |  |
| 1,00 | СН2 | 0,05 |  | Не более 3 |
|  |  | 1,00 |  |  |
|  |  | 2,00 |  |  |
| 16,00 |  | 0,05 |  |  |
|  |  | 1,00 |  |  |
|  |  | 2,00 |  |  |
| 32,00 |  | 0,05 |  |  |
|  |  | 1,00 |  |  |
|  |  | 2,00 |  |  |
| 1,00 | СН3 | 0,05 |  | Не более 3 |
|  |  | 0,250 |  |  |
|  |  | 0,50 |  |  |
| 3,00 |  | 0,05 |  |  |
|  |  | 0,250 |  |  |
|  |  | 0,50 |  |  |
| 6,00 |  | 0,05 |  |  |
|  |  | 0,250 |  |  |
|  |  | 0,50 |  |  |

Таблица А5 – Определение уровня пульсаций выходного напряжения постоянного тока

| Значение напряжения по показаниям поверяемого прибора, В |  | Установленное значение тока в нагрузке показа-ниям PEL-300, А | Измеренное значение уровня пульсаций по показаниям В3-40, В | Нормируемое значение уровня пульсаций напряжения, мВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1,00 | СН1 | 0,05 |  | Не более 1 |
|  |  | 0,50 |  |  |
|  |  | 1,00 |  |  |
| 16,00 |  | 0,05 |  |  |
|  |  | 0,50 |  |  |
|  |  | 1,00 |  |  |
| 32,00 |  | 0,05 |  |  |
|  |  | 0,50 |  |  |
|  |  | 1,00 |  |  |
| 1,00 | СН2 | 0,05 |  | Не более 1 |
|  |  | 0,50 |  |  |
|  |  | 1,00 |  |  |
| 16,00 |  | 0,05 |  |  |
|  |  | 0,50 |  |  |
|  |  | 1,00 |  |  |
| 32,00 |  | 0,05 |  |  |
|  |  | 0,50 |  |  |
|  |  | 1,00 |  |  |
| 1,00 | СН3 | 0,05 |  | Не более 1 |
|  |  | 0,50 |  |  |
|  |  | 1,00 |  |  |
| 16,00 |  | 0,05 |  |  |
|  |  | 0,50 |  |  |
|  |  | 1,00 |  |  |
| 32,00 |  | 0,05 |  |  |
|  |  | 0,50 |  |  |
|  |  | 1,00 |  |  |
| 1,00 | СН1 | 0,05 |  | Не более 1 |
|  |  | 1,00 |  |  |
|  |  | 2,00 |  |  |
| 16,00 |  | 0,05 |  |  |
|  |  | 1,00 |  |  |
|  |  | 2,00 |  |  |
| 32,00 |  | 0,05 |  |  |
|  |  | 1,00 |  |  |
|  |  | 2,00 |  |  |
| 1,00 | СН2 | 0,05 |  | Не более 1 |
|  |  | 1,00 |  |  |
|  |  | 2,00 |  |  |
| 16,00 |  | 0,05 |  |  |
|  |  | 1,00 |  |  |
|  |  | 2,00 |  |  |
| 32,00 |  | 0,05 |  |  |
|  |  | 1,00 |  |  |
|  |  | 2,00 |  |  |
| 1,00 | СН3 | 0,05 |  | Не более 1 |
|  |  | 0,250 |  |  |
|  |  | 0,50 |  |  |
| 3,00 |  | 0,05 |  |  |
|  |  | 0,250 |  |  |
|  |  | 0,50 |  |  |
| 6,00 |  | 0,05 |  |  |
|  |  | 0,250 |  |  |
|  |  | 0,50 |  |  |

Таблица А6 – Определение уровня шумов выходного напряжения постоянного тока

| Значение напряжения по показаниям поверяемого прибора, В |  | Установленное значение тока в нагрузке показа-ниям PEL-300, А | Измеренное значение уровня пульсаций по показаниям В3-40, В | Нормируемое значение уровня шумов напряжения, мВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 |  |
| 1,00 | СН1 | 0,05 |  | Не более 2 |  |
|  |  | 0,50 |  |  |  |
|  |  | 1,00 |  |  |  |
| 16,00 |  | 0,05 |  |  |  |
|  |  | 0,50 |  |  |  |
|  |  | 1,00 |  |  |  |
| 32,00 |  | 0,05 |  |  |  |
|  |  | 0,50 |  |  |  |
|  |  | 1,00 |  |  |  |
| 1,00 | СН2 | 0,05 |  | Не более 2 |  |
|  |  | 0,50 |  |  |  |
|  |  | 1,00 |  |  |  |
| 16,00 |  | 0,05 |  |  |  |
|  |  | 0,50 |  |  |  |
|  |  | 1,00 |  |  |  |
| 32,00 |  | 0,05 |  |  |  |
|  |  | 0,50 |  |  |  |
|  |  | 1,00 |  |  |  |
| 1,00 | СН3 | 0,05 |  | Не более 2 |  |
|  |  | 0,50 |  |  |  |
|  |  | 1,00 |  |  |  |
| 16,00 |  | 0,05 |  |  |  |
|  |  | 0,50 |  |  |  |
|  |  | 1,00 |  |  |  |
| 32,00 |  | 0,05 |  |  |  |
|  |  | 0,50 |  |  |  |
|  |  | 1,00 |  |  |  |
| 1,00 | СН1 | 0,05 |  | Не более 2 |  |
|  |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  | 2,00 |  |  |  |
| 16,00 |  | 0,05 |  |  |  |
|  |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  | 2,00 |  |  |  |
| 32,00 |  | 0,05 |  |  |  |
|  |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  | 2,00 |  |  |  |
| 1,00 | СН2 | 0,05 |  | Не более 2 |  |
|  |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  | 2,00 |  |  |  |
| 16,00 |  | 0,05 |  |  |  |
|  |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  | 2,00 |  |  |  |
| 32,00 |  | 0,05 |  |  |  |
|  |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  | 2,00 |  |  |  |
| 1,00 | СН3 | 0,05 |  | Не более 2 |  |
|  |  | 0,250 |  |  |  |
|  |  | 0,50 |  |  |  |
| 3,00 |  | 0,05 |  |  |  |
|  |  | 0,250 |  |  |  |
|  |  | 0,50 |  |  |  |
| 6,00 |  | 0,05 |  |  |  |
|  |  | 0,250 |  |  |  |
|  |  | 0,50 |  |  |  |

Таблица А7 – Определение основной абсолютной погрешности воспроизведения постоянного тока

| Установленное значение тока в нагрузке показаниям поверяемого прибора и PEL-300, А |  | Измеренное значение напряжения по показаниям АРРА-109, В | Абсолютная погрешность измерения постоянного тока, А | Нормируемое значение абсолютной погрешности измерения постоянного тока, А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник питания «PSТ-3201» |  |  |  |  |
| 0,05 | СН1 |  |  | 0,00505 |
| 0,50 |  |  |  | 0,0055 |
| 1,00 |  |  |  | 0,006 |
| 0,05 | СН2 |  |  | 0,00505 |
| 0,50 |  |  |  | 0,0055 |
| 1,00 |  |  |  | 0,006 |
| 0,05 | СН3 |  |  | 0,00505 |
| 0,50 |  |  |  | 0,0055 |
| 1,00 |  |  |  | 0,006 |
| Источник питания «PSТ-3202» |  |  |  |  |
| 0,05 | СН1 |  |  | 0,00505 |
| 1,00 |  |  |  | 0,006 |
| 2,00 |  |  |  | 0,007 |
| 0,05 | СН2 |  |  | 0,00505 |
| 1,00 |  |  |  | 0,006 |
| 2,00 |  |  |  | 0,007 |
| 0,05 | СН3 |  |  | 0,00505 |
| 2,50 |  |  |  | 0,0075 |
| 5,00 |  |  |  | 0,01 |

Таблица А8 – Определение нестабильности выходного постоянного тока при изменении напряжения электропитания источника

| Установленное значение тока в нагрузке показаниям поверяемого прибора и PEL-300, А |  | Измеренное значение напряжения по показаниям АРРА-109, В | Нестабильность выходного постоянного тока, мА | Нормируемое значение нестабильности выходного постоянного тока, мА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| Источник питания «PSТ-3201» |  |  |  |  |
| Напряжение электропитания источника 187 В |  |  |  |  |
| 0,05 | СН1 |  |  | Не более 3 |
| 0,50 |  |  |  |  |
| 1,00 |  |  |  |  |
| 0,05 | СН2 |  |  | Не более 3 |
| 0,50 |  |  |  |  |
| 1,00 |  |  |  |  |
| 0,05 | СН3 |  |  | Не более 3 |
| 0,50 |  |  |  |  |
| 1,00 |  |  |  |  |
| Напряжение электропитания источника 253 В |  |  |  |  |
| 0,05 | СН1 |  |  | Не более 3 |
| 0,50 |  |  |  |  |
| 1,00 |  |  |  |  |
| 0,05 | СН2 |  |  | Не более 3 |
| 0,50 |  |  |  |  |
| 1,00 |  |  |  |  |
| 0,05 | СН3 |  |  | Не более 3 |
| 0,50 |  |  |  |  |
| 1,00 |  |  |  |  |

Продолжение Таблицы А8

| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник питания «PSТ-3202» |  |  |  |  |
| Напряжение электропитания источника 187 В |  |  |  |  |
| 0,05 | СН1 |  |  | Не более 3 |
| 1,00 |  |  |  |  |
| 2,00 |  |  |  |  |
| 0,05 | СН2 |  |  | Не более 3 |
| 1,00 |  |  |  |  |
| 2,00 |  |  |  |  |
| 0,05 | СН3 |  |  | Не более 3 |
| 2,50 |  |  |  |  |
| 5,00 |  |  |  |  |
| Напряжение электропитания источника 253 В |  |  |  |  |
| 0,05 | СН1 |  |  | Не более 3 |
| 1,00 |  |  |  |  |
| 2,00 |  |  |  |  |
| 0,05 | СН2 |  |  | Не более 3 |
| 1,00 |  |  |  |  |
| 2,00 |  |  |  |  |
| 0,05 | СН3 |  |  | Не более 3 |
| 2,50 |  |  |  |  |
| 5,00 |  |  |  |  |

Таблица А9 Определение нестабильности выходного постоянного тока при изменении напряжения на нагрузке

| Значение напряжения по показаниям поверяемого прибора, В |  | Установленное значение тока в нагрузке показаниям поверяемого прибора и PEL-300, А | Измеренное значение напряжения по показаниям АРРА-109, В | Нестабильность выходного постоянного тока, мА | Нормируемое значение нестабильности выходного постоянного тока, мА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Источник питания «PSТ-3201» |  |  |  |  |  |
| 10,00 | СН1 | 0,05 |  |  | Не более 3 |
|  |  | 1,00 |  |  |  |
| 32,00 |  | 0,05 |  |  |  |
|  |  | 1,00 |  |  |  |
| 10,00 | СН2 | 0,05 |  |  | Не более 3 |
|  |  | 1,50 |  |  |  |
| 32,00 |  | 0,05 |  |  |  |
|  |  | 1,00 |  |  |  |
| 10,00 | СН3 | 0,05 |  |  | Не более 3 |
|  |  | 1,00 |  |  |  |
| 32,00 |  | 0,05 |  |  |  |
|  |  | 1,00 |  |  |  |
| Источник питания «PSТ-3202» |  |  |  |  |  |
| 10,00 | СН1 | 0,05 |  |  | Не более 3 |
|  |  | 2,00 |  |  |  |
| 32,00 |  | 0,05 |  |  |  |
|  |  | 2,00 |  |  |  |
| 10,00 | СН2 | 0,05 |  |  | Не более 3 |
|  |  | 2,00 |  |  |  |
| 32,00 |  | 0,05 |  |  |  |
|  |  | 2,00 |  |  |  |
| 1,00 | СН3 | 0,05 |  |  | Не более 3 |
|  |  | 5,00 |  |  |  |
| 6,00 |  | 0,05 |  |  |  |
|  |  | 5,00 |  |  |  |

Таблица А10 Определение уровня пульсаций выходного постоянного тока

| Установленное значение тока в нагрузке показаниям поверяемого прибора и PEL-300, А |  | Измеренное значение напряжения по показаниям АРРА-109, В | Уровень пульсаций выходного постоянного тока, мА | Нормируемое значение уровня пульсаций выходного постоянного тока, мА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник питания «PSТ-3201» |  |  |  |  |
| 0,05 | СН1 |  |  | Не более 3 |
| 0,50 |  |  |  |  |
| 1,00 |  |  |  |  |
| 0,05 | СН2 |  |  | Не более 3 |
| 0,50 |  |  |  |  |
| 1,00 |  |  |  |  |
| 0,05 | СН3 |  |  | Не более 3 |
| 0,50 |  |  |  |  |
| 1,00 |  |  |  |  |
| Источник питания «PSТ-3202» |  |  |  |  |
| 0,05 | СН1 |  |  | Не более 3 |
| 1,00 |  |  |  |  |
| 2,00 |  |  |  |  |
| 0,05 | СН2 |  |  | Не более 3 |
| 1,00 |  |  |  |  |
| 2,00 |  |  |  |  |
| 0,05 | СН3 |  |  | Не более 3 |
| 2,50 |  |  |  |  |
| 5,00 |  |  |  |  |